Pándy Kálmán Megyei Kórház – Új Patológiai Osztály létesítése

Kiviteli terv

Tervezett épület helye:

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

hrsz.: 4290

Építtető:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Orvostechnológiai szakági tervdokumentáció

Generáltervező:

Tervező:

Budapest, 2009. július 28.

GÉP-MŰSZER

KONSZIGNÁCIÓK

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/2 | Univerzális festő-automata | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Szövettani metszetek és citológiai kenetek egyidejű festésére szolgáló, programozható, folyamatos adagolású, egyszerűen kezelhető, zárt rendszerű automata festőberendezés.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Szövettani metszetek és citológia kenetek egyidejű, programozott festése |  |
| Zárt rendszer, beépített védelmi berendezések (pl.aktívszén-szűrő,ventillátor) |  |
| Rutin és speciális festések futtatásának lehetősége |  |
| Folyamatos adagolású, több kosaras rendszer |  |
| Legalább: -26 db reagens tartály -6 db folyóvizes tartály -5 db fűtött tartály |  |
| Legalább: -2 db adagoló állomás -2 db ürítő állomás |  |
| Egyszerűen kezelhető és áttekinthető vezérlőprogram |  |
| A vezérlőprogram tegyen javaslatot a reagensek optimális elhelyezésére, legyen képes optimális reagens-szint jelölésére a reagens-tartályokban |  |
| A vezérlőprogram adjon lehetőséget: -egy adott kosár sürgős indítására (a folyamatban lévő minták károsodása nélkül) -egy adott kosár visszahívására |  |
| Monitoron követhető programfutás |  |
| Biztonsági kód lehetőség a programok védelmére |  |
| Protokoll nyomtatási lehetőség |  |
| Áramkimaradás esetére beépített tápforrás |  |
| Árban foglalt tartozékok: standard |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/3 | Fedő automata | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

G71/2 festő-automatával kompatibilis, szövettani metszetek és citológiai kenetek fedésére szolgáló, programozható, folyamatos adagolású, egyszerűen kezelhető, zárt rendszerű automata fedőberendezés.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Kompatibilitás a G71/2 azonosítószámon konszignált festő-automatával |  |
| Szövettani metszetek és citológia kenetek programozott fedése |  |
| Zárt rendszer, beépített védelmi berendezések (pl.aktívszén-szűrő,ventillátor) |  |
| Automatikus tárgylemez és fedőlemez felismerés: -tárgylemez méret: legalább 26x76 mm-ig, vastagság 1,2 mm-ig -fedőlemez méret: legalább 24x40, 24x50, 24x55 mm, vastagság 0,17 mm-ig |  |
| Folyamatos adagolású, több kosaras rendszer |  |
| Legalább: -200 db betölthető metszet -500 db betölthető fedőlemez |  |
| Legalább: -250 db/óra fedési sebesség |  |
| Állítható cseppméret |  |
| Egyszerűen kezelhető és áttekinthető vezérlőprogram, érintőképernyős programozás |  |
| Protokoll nyomtatási lehetőség |  |
| Áramkimaradás esetére beépített tápforrás |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/4A | Asztali elszívó, manuális munkákhoz | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Asztalra helyezhető, manuális munkáknál alkalmazható  biztonsági munkaasztal, oldószergőzök elszívására.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Asztali kivitel |  |
| Biztonsági munkaasztal, oldószergőzök elszívására |  |
| Alsó/hátsó elszívás |  |
| Beépített védelmi berendezések (pl. aktívszén-szűrő, ventillátor) |  |
| Vegyi anyagoknak ellenálló akril oldalfalak és tetőlap |  |
| Rozsdamentes acél munkafelület |  |
| Munkatér: min. 75x45 |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok - ventillátor adapter készlet (központi bekötéshez) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/4B | Asztali elszívó, 2 db kézi festősorral | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Asztalra helyezhető, lineáris festéshez alkalmazható  biztonsági munkaasztal, oldószergőzök elszívására, kézi festősorral.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Elszívó: |  |
| Asztali kivitel, lineáris festéshez |  |
| Biztonsági munkaasztal, oldószergőzök elszívására |  |
| Alsó/hátsó elszívás |  |
| Beépített védelmi berendezések (pl. aktívszén-szűrő, ventillátor) |  |
| Vegyi anyagoknak ellenálló akril oldalfalak és tetőlap |  |
| Munkatér: min. 150x60 cm |  |
| 2 db Kézi festősor: |  |
| Legyen alkalmas rozsdamentes állványban, műanyag festőedényekben fagyasztott metszetek, paraffinos metszetek és citológiai mintás festésére |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok - ventillátor adapter készlet (központi bekötéshez) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/7 | Elektromos asztali metszetúsztató (terítő) kád | 3 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Lemetszett szövetpróbák terítésére és szárítására szolgáló, vízfürdős asztali kiskészülék, pontos hőmérsékletszabályzással.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Egyszerűen kezelhető asztali kiskészülék |  |
| Vegyi anyagoknak ellenálló rozsdamentes acél kivitel |  |
| Legyen alkalmas a lemetszett szövetminták terítésére |  |
| Fűthető pereme legyen alkalmas paraffin metszetek szárítására |  |
| Pontos hőmérséklet szabályzás: +30…65 °C |  |
| Túlfűtés elleni védelem |  |
| Fedő, üzemen kívüli lefedéshez |  |
| Vízfürdő edény mérete: min. Ø20x8 cm |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/8 | Elektromos asztali blokkhűtő | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Kiöntésnél, vagy metszésnél a paraffinblokkok gyors hűtésére szolgáló asztali kiskészülék, pontos hőmérsékletszabályzással.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Egyszerűen kezelhető asztali kiskészülék |  |
| Paraffinblokkok gyors lehűtésére használható |  |
| Nagyméretű, rozsdamentes acél hűtőfelület |  |
| Digitális hőmérsékletszabályzás/kijelzés |  |
| Legalacsonyabb hőmérséklet: min. -8 °C |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/10 | Szövetelőkészítő-automata | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Komputer vezérelt, zárt rendszerű, egyszerűen kezelhető  szövetelőkészítő/feldolgozó automata .

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Szövettani minták előkészítése/feldolgozása (fixálástól a paraffin infiltrációig) |  |
| Zárt rendszer, beépített védelmi berendezések (pl.aktívszén-szűrő,ventillátor) |  |
| Legalább 300 db szövettani minta egyidejű feldolgozása |  |
| Rozsdamentes acél reakció tartály, vegyszereknek ellenálló tömítéssel ellátott fedéllel |  |
| Legalább: -12 db reagens tartály (min. 4 lit.) -4 db paraffin tartály (min. 4 lit.) |  |
| Reagens-edény alultöltés és reagens kimerülés kijelzés |  |
| Egyszerűen kezelhető és áttekinthető vezérlőprogram |  |
| Legalább 8 db szövetelőkésztő program tárolási lehetőség |  |
| Valósidő programozás, azonnali és késleltetett programindítási lehetőség |  |
| Programozható: hőmérséklet, vákuum/nyomás, bemerítési idő, leszívási idő, mozgatási intenzitás, szabadon választható |  |
| Monitoron követhető programfutás |  |
| Biztonsági kód lehetőség a programok védelmére |  |
| Protokoll nyomtatási lehetőség |  |
| Áramkimaradás esetére beépített tápforrás |  |
| Árban foglalt tartozékok: standard |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/11 | Szövetbeágyazó centrum (asztal) | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Előkészített szövettani minták paraffinba ágyazására szolgáló, egyszerűen kezelhető asztali készülék, nagy méretű fűtött, kiöntő és hűtött munkalapokkal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Szövettani minták paraffinba történő beágyazása szabályozott körülmények között |  |
| Asztali kivitelű, moduláris felépítés (leválasztható hűtő egységgel) |  |
| Nagy kapacitású hűtőlap (min. 70 db normál kazettához való kiöntőcsónak |  |
| Hűtőlap munkahőmérséklet (-12 °C) elérése kevesebb, mint 30 perc |  |
| Legalább 5 literes paraffin tartály, állítható hőmérséklettel, gravitációs adagolással, szabályozható kifolyó sebességgel |  |
| Nagy kapacitású tárolók: min. 200 db kazetta és 200 db kiöntő csónak |  |
| Melegített csipesztartók és csatlakozók a fűtött csipeszek számára (a paraffin adagoló mindkét oldalán) |  |
| Beépített nagyító |  |
| Beépített „hidegpont” |  |
| Egyszerű érintőképernyős programozás, a beállított értékek kijelzése |  |
| Automatikusan ki és bekapcsolódó világítás |  |
| Programozható be- és kikapcsolási idő |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok + csipeszek |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/12 | Rozsdamentes kórszövettani kimetsző (indító) asztal, beépített öblítő medencével, világítással, nagyítóval, formalinos hulladékledobóval, központi elszívással, digitális makroszkópos felvételek készítésére alkalmas kamerával | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Két munkahelyes (egymással szemben), rozsdamentes patológiai szövetkimetsző – indító asztal, beépített öblítő medencével, világítással, nagyítóval, formalinos hulladékledobóval, központi elszívással.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Rozsdamentes acél patológiai szövetkimetsző-indító asztal |  |
| Két munkahelyes (egymással szemben) kialakítás |  |
| Szagok és vegyszerek elszívása a munkaasztal felületén kiképzett perforált lemezeken keresztül (központi elszívó-rendszerbe bekötve) |  |
| Beépített öblítőedence manuálisan vezérelhető lefolyóelzáróval, termosztatikus keverő csapteleppel és kihúzható, kétállású kézi zuhannyal, beépített szemzuhannyal |  |
| Indítóasztal mellé telepített, mindkét oldalról használható, lenyílóajtós formalinos hulladékledobó (központi elszívó-rendszerbe bekötve) |  |
| Méret (széxméxma): kb. 230x100x80 cm |  |

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Árban foglalt tartozékok: - vágólap (feketeponttal és mérőszalaggal - diktafon - világító/nagyító lámpa az indításhoz -makroszkópikus fotók készítésére alkalmas digitális fotókamera + tartó állványzat -szervmérleg: mérési tartomány 0,001 kg – 7 kg-ig, 1 gramm pontossággal |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/13A | Asztali szervmérleg, 12 kg | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Rozsdamentes, asztali kivitelű, automatikus szervmérleg, nagy méretű, könnyen leolvasható számlappal, min. 12 kg méréshatárral.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Rozsdamentes acél patológiai szervmérleg |  |
| Asztalra helyezhető kivitel |  |
| Automatikus működés |  |
| Nagy méretű, könnyen leolvasható számlap és/vagy digitális kijelzés |  |
| Méréshatár: min. 12 kg |  |
| Mérőlap mérete: kb. 40x30 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/13B | Mobil állványos szervmérleg, 0,001 – 10/12 kg | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Rozsdamentes, gördíthető állványos kivitelű, automatikus szervmérleg, nagy méretű, könnyen leolvasható számlappal, min. 0,001 – 10/12 kg  méréshatárral.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Rendelkezzen rozsdamentes mérőlappal és ellenőrző mérősúllyal |  |
| Rendelkezzen gördíthető állvánnyal, rozsdamentes mérőtállal, kijelző tartóállvánnyal és kalibrálási bizonyítvány tartozékokkal |  |
| Automatikus működés |  |
| Nagy méretű, könnyen leolvasható számlap és/vagy digitális kijelzés |  |
| Méréshatár: min. 0,001 kg – 10/12 kg, 1 gramm pontossággal |  |
| Mérőtál mérete: kb. Ø30x40 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/16A | Autopsziás elekromos vibrációs koponyafűrész vákuum elszívóval | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Alacsony feszültségű, szigetelt,  mosható-fertőtleníthető kivitelű boncfűrész, vákuum elszívással kombinálva.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Elszívórendszer: |  |
| Fűrész bekapcsolásával automatikusan indítható vákuum elszívás, mely eltávolítja a vágás helyén keletkező csont-törmelékeket és aerosolt |  |
| Szűrési hatékonyság: 0,5 mµ-nál nagyobb részecskék min. 99,97 százaléka |  |
| Az elszívott törmelékek eldobható gyűjtőzsákban való összegyűjtése |  |
| Az elszívófej legyen könnyen rögzíthető a koponyafűrészhez |  |
| Koponyafűrész: |  |
| Alacsony feszültségű, szigetelt kivitel |  |
| Mosható-fertőtleníthető (folyadékba is meríthető) |  |
| Oszcillációs frekvencia: kb.1400 ciklus/min |  |
| Zajszint: max. 60 dB |  |
| Árban foglalt tartozékok: -induló fogyóanyag készlet (gyűjtőzsákok) - 1-1 db fűrész lap és imbuszkulcs készlet |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/16B | Autopsziás elekromos vibrációs koponyafűrész | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Alacsony feszültségű, szigetelt,  mosható-fertőtleníthető kivitelű boncfűrész, beépített elszívással.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Kompatibilitás a G71/16A azonosítószámon konszignált vákuum elszívóval |  |
| Alacsony feszültségű, szigetelt kivitel |  |
| Mosható-fertőtleníthető (folyadékba is meríthető) |  |
| Oszcillációs frekvencia: kb.1400 ciklus/min |  |
| Zajszint: max. 60 dB |  |
| Árban foglalt tartozékok: - 1-1 db fűrész lap és imbuszkulcs készlet |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/19A | Rozsdamentes, hidraulikus tetemszállító/emelő kocsi, 45°-ban dönthető | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Rozsdamentes acél emelő- és szállítókocsi tetemtálcák felvételére és szállítására, továbbá halotthűtő kamrákba való ki/be tárolásra.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Hidraulikus tetememelő- és szállító kocsi, 1-4 szint emelési magasságig |  |
| Stabil, csavarodás-mentes, rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| Lábpedállal működtethető hidraulikus egység: -minimális emelési magasság: kb. 30 cm -maximális emelési magasság: kb. 180 cm |  |
| 2 db állítható + 2db iránykövető zajmentes, karbantartásmentes (speciális golyóscsapá- gyazott) kerék: min. Ø12,5 cm |  |
| Tetemtálcához igazított görgős feltét, ütközőprofillal |  |
| 45°-ban billenthető feltét, fokozatmentes elektrohidraulikus állítási lehetőséggel, akkumulátoros töltőberendezéssel |  |
| Levehető, kb. 90 cm magasságú tolófogó |  |
| Teherbírás: kb. 200 kg |  |
| Méret (széxméxma): kb. 210x65 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/19B | Rozsdamentes, hidraulikus tetemszállító/emelő kocsi | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Rozsdamentes acél emelő- és szállítókocsi tetemtálcák felvételére és szállítására, továbbá halotthűtő kamrákba való ki/be tárolásra.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Hidraulikus tetememelő- és szállító kocsi, 1-4 szint emelési magasságig |  |
| Stabil, csavarodás-mentes, rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| Lábpedállal működtethető hidraulikus egység: -minimális emelési magasság: kb. 30 cm -maximális emelési magasság: kb. 180 cm |  |
| 2 db állítható + 2db iránykövető zajmentes, karbantartásmentes (speciális golyóscsapá- gyazott) kerék: min. Ø12,5 cm |  |
| Tetemtálcához igazított görgős feltét, ütközőprofillal |  |
| Levehető, kb. 90 cm magasságú tolófogó |  |
| Teherbírás: kb. 200 kg |  |
| Méret (széxméxma): kb. 210x65 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/20 | Rozsdamentes tálcaszállító kocsi | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

A tetemtálcák mozgatására és tisztítására szolgáló rozsdamentes acél szállítóeszköz gördíthető kerekeken.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Tetemtálca mozgatására és tisztítására szolgáló, gördíthető keret |  |
| Stabil, csavarodás-mentes, rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| 4db –ebből kettő fékezhető- nagyméretű, könnyen gördíthető, freccsenő víznek is ellenálló kerék |  |
| Tetemtálcához igazított méret, tálcarögzítő elemmel |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/21 | U-alakú katafalk | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Hidrauikus tetememelő fogadására alkalmas, a megtekintő helyiségben a halott bemutatására szolgáló, U-alakú, egyik rövid oldalán nyitott speciális szerkezet.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen elhelyezhető egy kb. 2,2x3 méteres holttest bemutató ravatalozó) helyiségben |  |
| Hidraulikus tetememelő- és szállító kocsi fogadására alkalmas, egyik rövid oldalán nyitott, U-alakú szerkezet |  |
| Stabil, festett acél vázszerkezet |  |
| A három zárt oldalon körben levehető drapéria |  |
| 4db nagyméretű, könnyen gördíthető/fékezhető kerék |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/22 | Kriosztát (fagyasztó) mikrotom | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Intraoperatív natív  mintákból fagyasztásos technikával metszetek készítésére alkalmas készülék,  tartozékokkal,  komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen alkalmas natív szövetek gyorsfagyasztásos metszéséhez |  |
| Szabadon álló, felül nyitható kivitel, páramentes kialakítású zárható munkatér fedéllel |  |
| Megvilágított munkatér |  |
| Munkaeszközök rendezett elhelyezését biztosító belső polc |  |
| Egyszerűen kezelhető, fóliatasztatúrás kezelőfelület, digit. kijelzéssel |  |
| Programozható leolvasztó rendszer és munkatér sterilizálási lehetőség |  |
| Két kompresszoros technika: külön hűthető munkatérrel és mintabefogóval |  |
| Környezetbarát, CFS-mentes hűtőrendszer |  |
| Munkatér hőmérséklete legalább -35º-ig hűthető legyen |  |
| Minta hőmérséklete legalább -45º-ig hűthető legyen |  |
| A mintabefogó hőmérséklete külön szabályozható legyen |  |

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Egyszerre több szövettani minta előkésztését és hidegen tartását biztosítsa |  |
| Legyen lehetőség a különböző minták azonosítására, megkülönböztetésére |  |
| Tartalmazzon orientálható mintabefogót, biztosítson könnyű blokk cserélhetőséget |  |
| Tartalmazzon egyszer használatos penge befogót |  |
| Manuális működtetés, elektromos mintaléptetéssel (előtolás) |  |
| A metszetek vastagsága legyen legalább 1-60 mikrométer között állítható |  |
| Rendelkezzen automatikus retrakció funkcióval |  |
| Árban foglalt tartozékok: -eh. pengekészlet |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/23 | Laboratóriumi táramérleg | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Elektronikus vezérlésű, digitális kijelzésű, hitelesített  laboratóriumi táramérleg.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Elektronikus vezérlésű, digitális kijelzésű, hitelesített laboratóriumi táramérleg |  |
| LCD kijelző |  |
| Számítógép csatlakoztatási lehetőség |  |
| Százalékos mérés, darabszámlálási és tömegellenőrzési funkciók |  |
| Motoros belső kalibráció |  |
| Mérlegtányér átmérője: kb. 12-14 cm |  |
| Mérési tartomány: kb. 120-150 g |  |
| Felbontás: 0,001 gramm |  |
| Standard deviáció: 0,01 g |  |
| Linearitás: ±0,02 g |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G71/24 | Laboratóriumi analitikai mérleg, rezgésmentes mérlegasztallal | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Elektronikus vezérlésű, digitális kijelzésű, hitelesített  laboratóriumi analitikai mérleg, zárt térben elhelyezett mérlegtányérral, rezgésmentes mérlegasztallal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Elektronikus vezérlésű, digitális kijelzésű, hitelesített laboratóriumi analitikai mérleg, zárt térben elhelyezett mérlegtányérral |  |
| LCD kijelző |  |
| Számítógép csatlakoztatási lehetőség |  |
| Százalékos mérés és tömegellenőrzési funkciók |  |
| Motoros belső kalibráció |  |
| Automatikus tárázó funkció |  |
| Mérlegtányér átmérője: kb. 8-10 cm |  |
| Mérési tartomány: kb. 40/100/220 g |  |
| Felbontás: 0,1/0,01 mg |  |
| Reprodukálhatóság: ±0,02/0,05/0,1 mg |  |
| Linearitás: 0,03/0,1/0,2 mg |  |
| Árban foglalt tartozékok: -rezgésmentes mérlegasztal, kettős rezgéscsillapítással, márványtömbbel, stabil acél vázszerkezettel, állítható (szintező) lábakkal (mérete: kb. 90x60x85 cm) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G74/1 | Binokuláris laboratóriumi mikroszkóp, patológiai felhasználásra | 3 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

LED-es áteső fényű, binokuláris laboratóriumi mikroszkóp, patológiai felhasználásra, beépített fényforrással, hatállású objektív revolverrel, 5x, 10x, 20x és 40x Achroplan objektívekkel.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Manuális, nagy stabilitású egyenes állású statív |  |
| 12V DC 50W/240V AC integrált és stabilizált tápegység |  |
| Hosszú élettartamú LED-es áteső fényű megvilágítás (a fényerő mindkét oldalról szabályozható legyen) |  |
| 30°/23 binokuláris tubus |  |
| 10x/23mm-es okulárok |  |
| Hatállású manuális objektív revolver |  |
| Normál átesőfényű és polarizációs vizsgálatokhoz alkalmas objektívek: -Achroplan 5x/0,13 -Achroplan 10x/0,25 -Achroplan 20x/0,45 -Achroplan 40x/0,65 |  |
| Mechanikus kerekasztal 75x50R, kerámia bevonatos, jobbos pozícionáló karral 135mm (hosszúsága állítható plusz 15mm) |  |
| A mikroszkóp a későbbiekben modulárisan bővíthető legyen (pl. fluorescens feltéttel) |  |
| Árban foglalt tartozékok: -standard |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G74/3A | Egyenes állású diszkussziós (konzultációs) mikroszkóp, társnézővel 5 fő részére | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Átesőfényű laboratóriumi mikroszkóp, beépített 100W halogén fényforrással, hatállású objektív revolverrel, 5x, 10x, 20x és 40x objektívekkel, multidiszkussziós (1fő + 4 társ) feltéttel.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Manuális, nagy stabilitású egyenes állású statív, integrált, stabilizált tápegységgel |  |
| Hosszú élettartamú 100W-os átesőfényű halogén megvilágítás, melynek erőssége 2x4 részes intenzitás szűrőkkel szabályozható |  |
| 10x/23mm-es okulárok |  |
| Hatállású, kódolt manuális objektív revolver |  |
| Normál és polarizációs vizsgálatokhoz optimalizált megnövelt kontrasztú (EC) objektívsor, a következő nagyításokhoz: 5x, 10x,20x, 40x |  |
| Kondenzor: 1,25-100x |  |
| Szűrők egyszerű, gyors cseréje „push&click” modulokkal |  |
| A mikroszkóp a későbbiekben modulárisan bővíthető legyen (pl. fluorescens feltéttel) |  |

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Multidiszkussziós feltét (1fő + 4 társnéző) A későbbiekben legyen bővíthető további 5 fő részére |  |
| A társnéző központi egységében a mutató legyen beépítve, színe változtatható legyen (min. két szín: sárga, zöld) |  |
| A mikroszkóp fotótubussal legyen felszerelve, legalább min. 1,3 Mpixeles színes digitális kamera- és számítógép csatlakozással |  |
| A csatlakozó digitális videokamerának WiFi kimenettel kell rendelkeznie |  |
| Árban foglalt tartozékok: -standard -1db min. 1,3 Mpixeles digitális színes videokamera -1db min. 55” (kb. 139cm) képátlójú, 100Hz Full-HD LCD televízió (képarány: 16:9, felbontás: min. 1920x1080 pixel, látószög: 178º, LED háttérvilágítás, Wide Color Enhancer Pro, 1080 24p Real Movie, Ultra Clear Panel, 2GB-os Content Library, Wireless DLNA, Internet@TV) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G79/1 | Laboratóriumi pH-mérő | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Általános laboratóriumi felhasználásra alkalmas, egyszerűen kezelhető, hordozható (akkumulátoros) kivitelű, digitális pH-mérő.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Minimális karbantartás-igényű, hosszú élettartamú elektródák |  |
| Mérési tartomány: min. 1-14 pH |  |
| Automatikus hőmérséklet kompenzáció: kb. 0-60°C (szenzortól függően) |  |
| Pontosság: 0,01 pH; 0,1 °C |  |
| Kalibráció: 1 vagy 2 pontos automatikus kalibráció puffer felismeréssel |  |
| pH pufferek: min. DIN, NBS, JIS, választható legyen |  |
| Adattárolás: kb. 300 pH/T értékpár, dátum, idő, mérési idő és intervallum |  |
| Kijelző: grafikus és/vagy numerikus LCD |  |
| Interface: külső számítógéphez csatolható legyen |  |
| Árban foglalt tartozékok: - induló reagens és fogyóanyag készlet (kérjük részletezni) - elektródaállvány - akkumulátortöltő |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G83/2 | Elektromos monodesztilláló, kb. 3-6 lit/h, ioncserélővel | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Egyszerűen kezelhető, normál csapvízzel is működő, automata működésű, kis teljesítményű, laboratóriumi célú,  elektromos mono-desztilláló készülék, ioncserélővel, desztillátum-gyűjtő tartállyal .

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen alkalmas ionoktól, szerves anyagoktól és mikroorganizmusoktól mentes, egyszeresen desztillált víz előállítására, csapvízből |  |
| Legyen asztalra helyezhető és vízcsappal összeköthető |  |
| Egyszerűen kezelhető, automatikus működésű, kompakt kiskészülék |  |
| Rozsdamentes acél forralótartály és fűtőtestek (legyen ellátva törésvédelmet biztosító burkolattal) |  |
| Beépített tisztító (vízkőtelenítő) rendszer |  |
| Desztillálás: egyszeres |  |
| Kapacitás: min. 3 –max. 6 liter/h |  |
| Vízminőség: 1 µs |  |
| Árban foglalt tartozékok: -standard tartozékok -vízkezelő (ioncserélő) -desztilláltvíz-gyűjtő/tároló tartály, min. 60 literes |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G86/1 | Elektromos kézszárító, infrás | 12 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Higiénikus és gyors kézszárításra alkalmas, egyszerűen kezelhető, falra szerelhető, ütésálló műanyag burkolatú kiskészülék.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Könnyen kezelhető, mosható-fertőtleníthető, kialakítás |  |
| Falra szerelhető kivitel |  |
| Fehér ütésálló műanyag burkolat |  |
| Infravezérlés, automatikus ki-be kapcsolás |  |
| Gyors szárítási idő, légszállítás kb. 38 lit/s |  |
| Teljesítmény: max. 2000 W |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G86/2 | Nagynyomású mosóberendezés, habosító fejjel | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Nagyobb felületek (padlózat, falak, mobíliák, stb.) mosására-tisztítására szolgáló elektromos üzemű, gördíthető, ipari hideg vizes nagynyomású tisztító berendezés, tisztítószer tartállyal, nyomás- és vízmennyiség szabályozóval, ki-bekapcsolós fecskendőpisztollyal, tartozékokkal, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Kis méretű, gördíthető, hordozható kivitel Legyen alkalmas a tetemtálcák, boncasztalok és tetemhűtő-tér fertőtlenítő tisztítására |  |
| Hideg vizes üzemmód |  |
| Min. 5 lit. beépített tisztítószer tartály |  |
| Szabályozható nyomás és vízmennyiség: -munkanyomás: kb. 20-150 bar -szállított vízmennyiség: kb. 150-500 liter/h |  |
| Árban foglalt tartozékok: -standard tartozékok -habosítófej -forgó mosókefe -2 kanna (2x5 lit.) univerzális tisztítószer egészségügyi felhasználáshoz |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G87/3 | Laboratóriumi hűtőgép, légkeveréses, +2….+12°C, kb. 50-100 lit | 3 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Energiatakarékos,  szabadon álló (pult alá helyezhető) kivitelű, beépített biztonsági zárral zárható, teleajtós laboratóriumi hűtőgép, változtatható ajtónyitással, állítható polcrendszerrel és lábakkal, ventillátoros belső levegőáramoltatással,  nagypontosságú belső hőmérsékletszabályozóval,  hőfok-kijelzővel, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Energiatakarékos (A-energia osztály), freon-mentes, egy hűtőteres, szabadon álló készülék |  |
| Fehér porlakkozott, teleajtós, szigetelt kivitel |  |
| Változtatható ajtónyitás irány, gyárilag beépített ajtózár |  |
| Állítható magasságú belső polcok |  |
| Belső ventillátoros levegő áramoltató rendszer |  |
| Nagy pontosságú hőfokszabályzó rendszer |  |
| Működési hőmérséklet: +2…+12 °C között |  |
| Digitális kijelzés |  |
| Beépített adatrögzítő rendszer (aktuális hőfok, hőfok eltérés, stb.), eltérés esetén riasztó funkció (fény- és hangjelzés) |  |
| Hűtőkapacitás: min. 50 – max. 100 lit. |  |
| Méret (széxméxma): kb. 60x60x80 cm (magasabb nem lehet, mert pult alá kell férnie) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G87/4 | Laboratóriumi fagyasztó, 0….-30°C, kb. 200-250 lit | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Energiatakarékos,  szabadon álló kivitelű, beépített biztonsági zárral zárható, teleajtós laboratóriumi fagyasztógép, változtatható ajtónyitással, állítható polcrendszerrel és lábakkal,  nagypontosságú belső hőmérsékletszabályozóval,  hőfok-kijelzővel, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Energiatakarékos (A-energia osztály), freon-mentes, egy hűtőteres, szabadon álló készülék |  |
| Könnyen tisztítható-fertőtleníthető külső-belső burkolatok |  |
| Teleajtó, beépített biztonsági zárral |  |
| Változtatható ajtónyitás irány |  |
| Állítható magasságú belső polcok |  |
| Nagy pontosságú hőfokszabályzó rendszer |  |
| Működési hőmérséklet: 0…-30 °C között |  |
| Digitális kijelzés |  |
| Beépített adatrögzítő rendszer (aktuális hőfok, hőfok eltérés, stb.), eltérés esetén riasztó funkció (fény- és hangjelzés) |  |
| Hűtőkapacitás: min. 200 – max. 250 lit. |  |
| Méret (széxméxma): kb. 60x60x150 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G91/1B | Asztali fénymásoló/nyomtató, A4, 20 lap/perc | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Normálpapíros, festék- és energiatakarékos, multifunkciós, digitális asztali másoló- és nyomtató készülék, kis/közepes irodai igénybevételhez.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Multifunkciós (fénymásoló +nyomtató –opcionálisan szkennel is), digitális asztali készülék |  |
| Terhelhetőség: min. 5000 lap/hó |  |
| Beállítható energia- és festéktakarékos üzemmód |  |
| Max. papírméret eredeti/másolat: A4/A4 |  |
| Másolási sebesség: min. 20 lap/perc |  |
| Nyomtatási sebesség: min. 15 lap/perc |  |
| Kicsinyítés/nagyítás: min. 50-200% |  |
| Min. 250 lapos papíradagoló tálca |  |
| Felbontás: 600 dpi |  |
| Beépített memória: kb. 6-10 MB |  |
| Támogatott OP rendszer: Windows/Vista |  |
| Interface: USB, Print Server |  |
| Árban foglalt tartozékok: induló kellékcsomag (kérjük részletezni) USB kábel |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G91/4 | Normálpapíros telefax készülék | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Normálpapíros, multifunkciós, digitális asztali telefon/fax/üzenetrögzítő készülék, kis/közepes irodai igénybevételhez.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Multifunkciós (telefon+telefax+üzenetrögzítő) asztali készülék |  |
| Normál papíros nyomtatási mód |  |
| Modem sebesség: min. 14 kbps (8 mp/oldal átviteli sebesség) |  |
| Kézibeszélő alaptartozék |  |
| Digitális üzenetrögzítő |  |
| Iratadagoló: min. 15 oldal |  |
| Lapadagoló: min. 200 lap |  |
| Beépített memória: min. 2 MB |  |
| Funkciók: min. körfax, időzített adás, hívófél azonosítás, min. 50 név- és hívószám tárolás, hívásismétlés, adás- és vételi naplónyomtatás |  |
| Árban foglalt tartozékok: induló kellékcsomag (kérjük részletezni) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G91/5 | Videoprojektor (digitális vetítő), vetítővászonnal, laptoppal | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Videoprojektor (digitális vetítő), vetítővászonnal, laptoppal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Technológia: LCD |  |
| Felbontás: XGA (1024x768) |  |
| Kontrasztarány: min. 2000:1 |  |
| Méretarány: 4:3 |  |
| Fényerő: 4000 ANSI lumen |  |
| Bemenet: min. HDMI, D-sub, S-Video, RCA, RS-232 |  |
| LAN kapcsolattal, Wifi nélkül |  |
| Trapézkorrekció: automata nem szükséges, de állítható legyen |  |
| Hangszóró: csendes üzem |  |
| Súly: max. 7 kg |  |
| Árban foglalt tartozékok: -standard -projektor-tartó (mennyezeti) -2 db kb. 200x200 cm-es matt fehér vetítővászon, állvánnyal -laptop (min. Core2Duo 2,1GHz processzor, 2GB DDR2 memória, 320GB HDD, integrált videokártya, 15,6”-os képernyő, ±DVDRW, 4USB, LAN, kártyaolvasó, Windows op. rendszer) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G00/1 | Normál konyhai hűtőgép, kb. 50-60 lit | 6 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Energiatakarékos, szabadon álló kivitelű, teleajtós hűtőgép, változtatható ajtónyitással, állítható polcrendszerrel és lábakkal, mélyhűtő rekesszel

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Energiatakarékos (A-energia osztály), freon-mentes, egy hűtőteres, szabadon álló készülék |  |
| Fehér porlakkozott, teleajtós, szigetelt kivitel |  |
| Változtatható ajtónyitás irány, gyárilag beépített ajtózár |  |
| Állítható magasságú belső polcok |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G00/2 | Normál konyhai hűtőgép, kb. 120 lit | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Energiatakarékos, szabadon álló kivitelű, teleajtós hűtőgép, változtatható ajtónyitással, állítható polcrendszerrel és lábakkal, mélyhűtő rekesszel

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Energiatakarékos (A-energia osztály), freon-mentes, egy hűtőteres, szabadon álló készülék |  |
| Fehér porlakkozott, teleajtós, szigetelt kivitel |  |
| Változtatható ajtónyitás irány, gyárilag beépített ajtózár |  |
| Állítható magasságú belső polcok |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G54/1 | Középkategóriás színes doppler UH-diagnosztikai készülék, min. 2 darab biopsziás fejjel | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Has, kismedence, lágyrész, pajzsmirigy, perifériás erek, hasi erek vékonytű aspirációs vizsgálatához.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| nagy felbontású |  |
| B módú |  |
| color és power Doppler |  |
| gyors képváltási frekvencia |  |
| teljes digitális képalkotás |  |
| 20 cm vizsgálati mélység |  |
| széles dinamika tartomány |  |
| magas elevációs fókusz |  |
| 3.5 - 5 MHz convex vizsgálófej hasi és kismedencei vizsgálatokhoz |  |
| 5 - 10 MHz lineális felületes lágyrészek vizsgálatára |  |
| 5 - 7 MHz lineális vizsgálófej vaszkuláris vizsgálatokhoz |  |
| thermoprinter |  |
| digitális képtárolás |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| G67/1 | Asztali hőlégsterilizátor, kb. 20 literes | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Laboratóriumi eszközök sterilizálásához.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| - választék háromféle szabványos program közül (I. 200 Celsius fokon 10 perces sterilezési idő, II. 180 Celsius fokon 25 perc sterilezési idő, III. 160 Celsius fokon 45 perc sterilezési idő |  |
| - teljesen automatikusan zajló sterilezési ciklus |  |
| - digitális hőmérséklet és sterilezési idő kijelzés |  |
| - az egyes munkafázisokat külön lámpa mutatja |  |
| - lámpakijelzés mutatja, hogy meddig tarthatók steril körülmények között az eszközök |  |
| - nagy hatékonyságú belső levegőcirkuláltatás, egyenletes belső hőeloszlás |  |
| - áttekinthető kezelőfelület |  |
| - egyszerű tisztíthatóság |  |
| - hossz: kb. 380 - 400 mm - szélesség: kb 550 - 600 mm - magasság: kb. 300 - 320 mm - tömeg: kb. 20 kg |  |
| - hálózati feszültség:230 V 50 Hz - teljesítményfelvétel: ~1 kW max. |  |
| Árban foglalt tartozékok: - standard tartozékok+eszköztartó tálcák: 3db |  |

TECHNOLÓGIAI FELSZERELÉS

KONSZIGNÁCIÓK

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T71/1 | Kórboncoláshoz használatos bonceszközök | 1 készlet |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Kórboncoláshoz használatos rozsdamentes kéziműszerek, bonceszközök

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 3 db rozsdam. T-alakú véső |  |
| 5 db rozsdam. incíziós olló (145mm) |  |
| 5 db rozsdam. egyenes írisz olló (114-130mm) |  |
| 3 db rozsdam. anatómiai csipesz (115mm) |  |
| 3 db rozsdam. anatómiai csipesz (145mm) |  |
| 5 db rozsdam. horgas végű csipesz (145mm) |  |
| 5 db rozsdam. Virchow bonckés, fa nyéllel (115mm élhossz) |  |
| 5 db rozsdam. porckés, fa nyéllel (70mm élhossz) |  |
| 5 db rozsdam. porckés, fa nyéllel (70mm élhossz) |  |
| 5 db rozsdam. egyenes boncolló, mindkét végén hegyes (140-160mm) |  |
| 5 db rozsdam. egyik végén gombos olló, közepes |  |
| 5 db rozsdam. nagygombos bélolló |  |
| 10 db rozsdam. kétélű agykés (300-400mm élhossz) |  |
| 2 db rozsdam. kutasz |  |
| 3 db rozsdam. szonda (250mm) |  |
| 3 db rozsdam. szonda (180mm) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T86/1 | Könyökkaros kézfertőtlenítőszer adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 23 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

A kézfertőtlenítő-szerek higiénikus adagolására szolgáló, kb. 1 literes űrtartalmú fertőtlenítőszeres flakonok (nem gyártóspecifikus !!!) fogadására alkalmas, alkarral (könyökkel) működtethető, egyszerűen kezelhető, falra szerelhető, ütésálló műanyag adagolókészülék, beállítható adagolási mennyiséggel, fertőtleníthető kivitelben, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Könnyen kezelhető, mosható-fertőtleníthető, kialakítás |  |
| Fehér ütésálló, zárható műanyag burkolat |  |
| Könyökkaros adagolószerkezet |  |
| Min. 1 literes űrtartalom |  |
| Állítható adagolási mennyiség: kb. 0,5-1-1,5 ml/nyomás |  |
| Árban foglalt tartozékok: -adagolónként 2-2 liter egyfázisú higiénés kézfertőtlenítőszer, 1 literes kiszerelésben (bőrbarát, széles hatásspektrumú, baktericid, fungicid, virucid, klinikailag és dermatológiailag bevizsgált) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T86/2 | Folyékonyszappan adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 28 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Folyékony kézmosószerek higiénikus adagolására szolgáló, kb. 1 literes űrtartalmú fertőtlenítőszeres flakonok (nem gyártóspecifikus !!!) fogadására alkalmas, egyszerűen kezelhető, falra szerelhető, ütésálló műanyag adagolókészülék, beállítható adagolási mennyiséggel, fertőtleníthető kivitelben, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Könnyen kezelhető, mosható-fertőtleníthető, kialakítás |  |
| Fehér ütésálló, zárható műanyag burkolat |  |
| Mechanikus adagolószerkezet |  |
| Min. 1 literes űrtartalom |  |
| Állítható adagolási mennyiség: kb. 0,5-1-1,5 ml/nyomás |  |
| Árban foglalt tartozékok: -adagolónként 2-2 liter kézkímélő folyékonyszappan, 1 literes kiszerelésben (bőrbarát, klinikailag és dermatológiailag bevizsgált) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T86/3 | Papírtörölköző adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 39 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Egyszerhasználatos papír kéztörlők higiénikus adagolására szolgáló,   lapokból álló, „Z” hajtogatású papírtörölköző fogadására alkalmas, egyszerűen kezelhető,  falra szerelhető, ütésálló műanyag adagolókészülék, fertőtleníthető kivitelben, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Könnyen kezelhető, mosható-fertőtleníthető, kialakítás |  |
| Fehér ütésálló, zárható műanyag burkolat |  |
| „Z”-hajtogatású lap törölköző adagolása |  |
| Árban foglalt tartozékok: -adagolónként 2-2 csomag ”Z” hajtogatású, nagy szívóképességű, nedvességgel érintkezve sem szétmálló, kb. 200-250 lapból álló környezetbarát (újrahasznosított) papírtörölköző |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T86/4 | Toalettpapír adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 21 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Egyszerhasználatos papír törlők higiénikus adagolására szolgáló,   „mini” hengeres papír fogadására alkalmas, egyszerűen kezelhető,  falra szerelhető, ütésálló műanyag adagolókészülék, fertőtleníthető kivitelben, komplett.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Könnyen kezelhető, mosható-fertőtleníthető, kialakítás |  |
| Fehér ütésálló, zárható műanyag burkolat |  |
| „mini” hengeres (átm. kb. 20 cm) papír adagolása |  |
| Árban foglalt tartozékok: -adagolónként 2-2 csomag nagy szívóképességű, nedvességgel érintkezve sem szétmálló, két rétegű, perforált, kb. 1200 lapból álló toalettpapír-tekercs |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T86/5 | Rozsdamentes lábpedálos, kivehető betétes hulladékgyűjtó (badella) | 51 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Egészségügyi munkahelyeken a kommunális hulladék helyiségen belüli higiénikus gyűjtésére, tárolására szolgáló, rozsdamentes acéllemezből készült,  lábpedál működtetéssel nyitható, jól záródó fedelű,  tisztítható-fertőtleníthető kivitelű, min. 20 liter űrtartalmú gyűjtőedény, fogantyú segítségével kivehető  belső vödörrel.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Rozsdamentes burkolat |  |
| Lábpedállal nyitható, jól záródó fedél |  |
| Műanyag, vagy rozsdamentes kivehető betét |  |
| Min. 20 literes űrtartalom |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T86/6 | Szennyfogó tapadó szőnyeg, cserélhető (lehúzható) felületű, kb. 120x60 cm | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Mechanikai és biológiai szennyeződések lekötésére szolgáló, tapadó felületű, több rétegű, rétegenként antimikrobiális hatóanyagú ragasztóval bevont szennyfogó szőnyeg.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Mechanikai és biológiai szennyeződések lekötésére szolgáló tapadó felület |  |
| Antimikrobiális hatóanyagú ragasztóval bevont rétegek |  |
| Min. 30 db számozott, cserélhető (lefejthető) réteg |  |
| Öntapadó hátlap a tökéletes rögzítés érdekében |  |
| Méret (széxmé): kb. 120x60 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T94/1 | Takarítókocsi,kádas+4 vödrös, moppnyéllel, zsepes mopokkal, komplett | 3 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

A napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére szolgáló, krómozással felületkezelt acél vázszerkezetű rendszerkocsi, 4 db önbeálló, nyomot nem hagyó kerékkel, egyik felén 2 db hulladékzsák-tartó gyűrűvel, a másik felén vödör- és tartozéktároló kerettel, tartozékkosárral, 4 db kb. 6 literes (különböző színű) műanyag vödörrel, 1 db kb. 30 literes műanyag káddal, rászerelt mop-préssel, kocsivázra szerelt mop-tartóval, elfordítható fejű krómozott mop-nyéllel, valamint min. 40 cm-es huzattartóval.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Több rétegű krómozással felületkezelt acél vázszerkezet |  |
| 4 db önbeálló –ebből 2 db fékezhető- nyomot nem hagyó kerék |  |
| Minden kerék felett gumi vagy műanyag ütközésgátló |  |
| 2 db vázra szerelt zsáktartó gyűrű, min. 60 lit. műanyag zsákokhoz |  |
| 4 db, min. 6 lit. űrtartalmú, műanyag lemosó veder, piros, sárga, zöld, kék színekben |  |
| 1 db kb. 30 lit. űrtartalmú felmosó kád, rászerelt mopfacsaró préssel (Razant- rendszer) |  |
| Vázra szerelt mop-tartó kengyel |  |
| Széles fejű felmosó készlet, krómozott mop-nyéllel, lábbal kipattintható, min. 40 cm széles, elfordítható felmosótartóval |  |
| Árban foglalt tartozékok: kocsinként -5-5 db mosható-fertőtleníthető, min. 40 cm-es zsebes mop-huzat -színenként (piros, sárga, zöld, kék) 5-5 db lemosókendő |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T97/2 | Egyajtós fém sav- és lúgszekrény, 6 fiókos, kb. 60x60x200 cm | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Nem gyúlékony savak és lúgok elkülönített tárolására szolgáló, beégetett porszórással felületkezelt  acéllemez szekrény, két (alul-felül), egymástól elkülönített , zárható tároló kamrával, kamránként szellőzőcsatornával, 75 mm átmérőjű szellőzőcsonkkal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen alkalmas különböző savak (kénsav, sósav, ecetsav, krómsav) biztonságos, elkülönített, kigőzölgésmentes tárolására |  |
| Ellenálló felületkezeléssel ellátott acéllemez szekrény |  |
| Elkülönített, zárható alsó-felső tároló kamra |  |
| Tároló kamránként min. 3-3 db kihúzható, magas peremű tároló fiók |  |
| Kamránként elkülönített szellőzőcsatorna |  |
| Ø75mm szellőzőcsont a szekrény tetején |  |
| Méret (széxméxma): kb. 60x60x200 Legnagyobb kiterjedése ne haladja meg az 1x1 métert |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T97/3 | Kétajtós fém vegyszerszekrény, 4 polcos, kb.120x50x200 cm | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Nem gyúlékony vegyszerek előírás szerinti tárolására szolgáló, beégetett porszórással felületkezelt  acéllemez szekrény, két zárható ajtóval,  a belső térben 4 db állítható acéllemez polccal, 75 mm átmérőjű szellőzőcsonkkal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Ellenálló felületkezeléssel ellátott acéllemez szekrény |  |
| Kétajtós (középen felnyíló), zárható kivitel |  |
| Belső térben min. 4 db állítható acéllemez polc és peremes alsó tálca |  |
| Ø75mm szellőzőcsont a szekrény tetején |  |
| Méret (széxméxma): kb. 120x50x200 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T97/4 | Fém metszet- és blokktároló szekrény, fiókos, kb.110x75x100 cm | 3 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Paraffin beágyazású blokkok és mikroszkópikus lemezek (metszetek) tárolására szolgáló, beégetett porszórással felületkezelt, univerzális  acéllemez szekrény, nagy teherbírású (min. 250 kg), golyóscsapágyazott fiókokkal, központi zárral, rendszerező betétekkel.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Univerzális kivitel, egyidejű blokk- és metszettárolási lehetőség |  |
| Ellenálló felületkezeléssel ellátott, feldőlés ellen biztosított, stabil acéllemez szekrénytest |  |
| Szekrényenként minimum 10 db, központi zárral zárható, feliratozó füllel ellátott fiók |  |
| Golyóscsapágyazott, kirántás ellen védett, nagy teherbírású (min. 250 kg) fiókok |  |
| Tárolást és osztályozást segítő rendszerező fiókbetétek |  |
| Tárolókapacitás: min. 90.000 metszet, vagy min. 45.000 blokk |  |
| Méret (széxméxma): kb. 110x75x100 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T99/3 | Rozsdamentes, gördíthető szennyes ledobó, 2 zsákos, fedeles | 9 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Általános egészségügyi használatra alkalmas, mosható-fertőtleníthető kivitelű, szennyes gyűjtésére és szállítására szolgáló kocsi,  rozsdamentes acél vázszerkezettel, 4 db könnyen gördíthető, önbeálló, nyomot nem hagyó  kerékkel, ütközésgátlókkal, rozsdamentes acél zsáktartó tálcával, 2 db zsáktartó gyűrűvel, lábpedállal nyitható műanyag fedéllel.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| Rozsdamentes acél, fix zsáktartó tálca |  |
| 2 db rozsdamentes acél zsáktartó gyűrű, min. 60 literes műanyag zsákhoz |  |
| 4 db önbeálló –ebből 2 db fékezhető- nyomot nem hagyó kerék |  |
| Minden kerék felett gumi vagy műanyag ütközésgátló |  |
| Lábpedállal nyitható műanyag szagzáró fedél |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T99/4A | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 2 polcos | 1 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Egészségügyi használatra alkalmas, mosható-fertőtleníthető kivitelű asztalkocsi (műszerkocsi), rozsdamentes acél vázszerkezettel, 2 db rozsdamentes acéllemez, a sarkoknál lekerekített belső élű fix tálcával,  4 db könnyen gördíthető, önbeálló, nyomot nem hagyó  kerékkel, ütközésgátlókkal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen alkalmas holttestből származó szervek bonctermen belüli, valamint formalinban rögzített szerveket tartalmazó üveg- és műanyag edények bonctermen kívüli transzportjára |  |
| Rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| 2 db rozsdamentes acél, a sarkoknál lekerekített belső élű, fix műszertálca (polc), lecsúszást gátló peremmel |  |
| 4 db önbeálló –ebből 2 db fékezhető- nyomot nem hagyó kerék |  |
| Minden kerék felett gumi vagy műanyag ütközésgátló |  |
| Méret (széxméxma): kb. 100x60x70 cm (magasabb nem lehet, mert pult alá kell férnie) |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T99/4B | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 3 polcos | 2 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Egészségügyi használatra alkalmas, mosható-fertőtleníthető kivitelű asztalkocsi (műszerkocsi), rozsdamentes acél vázszerkezettel, 3 db rozsdamentes acéllemez, a sarkoknál lekerekített belső élű fix tálcával,  4 db könnyen gördíthető, önbeálló, nyomot nem hagyó  kerékkel, ütközésgátlókkal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen alkalmas holttestből származó szervek bonctermen belüli, valamint formalinban rögzített szerveket tartalmazó üveg- és műanyag edények bonctermen kívüli transzportjára |  |
| Rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| 3 db rozsdamentes acél, a sarkoknál lekerekített belső élű, fix műszertálca (polc), lecsúszást gátló peremmel |  |
| 4 db önbeálló –ebből 2 db fékezhető- nyomot nem hagyó kerék |  |
| Minden kerék felett gumi vagy műanyag ütközésgátló |  |
| Méret (széxméxma): kb. 100x60x95 cm |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| T99/4C | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 3 polcos | 3 db |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| Forgalomba hozatali engedély típusa, száma: |
| Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma: |

Technológiai leírás:

Általános egészségügyi használatra alkalmas, mosható-fertőtleníthető kivitelű asztalkocsi (műszerkocsi), rozsdamentes acél vázszerkezettel, 3 db rozsdamentes acéllemez, a sarkoknál lekerekített belső élű fix tálcával,  4 db könnyen gördíthető, önbeálló, nyomot nem hagyó  kerékkel, ütközésgátlókkal.

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Legyen alkalmas holttestből származó szervek bonctermen belüli, valamint formalinban rögzített szerveket tartalmazó üveg- és műanyag edények bonctermen kívüli transzportjára |  |
| Rozsdamentes acél vázszerkezet |  |
| 3 db rozsdamentes acél, a sarkoknál lekerekített belső élű, fix műszertálca (polc), lecsúszást gátló peremmel |  |
| 4 db önbeálló –ebből 2 db fékezhető- nyomot nem hagyó kerék |  |
| Minden kerék felett gumi vagy műanyag ütközésgátló |  |
| Méret (széxméxma): kb. 120x80x100 cm |  |