## Munka1
Segédtábla az SO2 Orvostechnológia eszközbeszerzés ajánlatának összeállításához
Műszaki Követelmények | Paraméterek minimum követelmény | Követelmény | Válasz: Igen/nem, vagy értéket megadni
CT BERENDEZÉS (1. részajánlat)
Multislice helikális scanner, legalább 40 detektorsor egyidejű mérésével |  | Igen
Gantry
Gantry nyílásátmérő | min:70 cm.
Gantry dőlésszöge | min:± 30 fok
Gantry döntés konzolról távvezérelhető. |  | Igen
Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges |  | Igen
Páciens asztal
Maximális megengedett páciens terhelés a mozgatási pontosság romlása nélkül | min:200 kg
Az asztal longitudinális mozgása által biztosított maximális fémmentes scan hossza (cm) helikális üzemmódban | min:170 cm
Röntgentechnikai paraméterek
Legnagyobb generátor teljesítmény, amely alkalmazható a rendszer röntgencsövével, | min:60kW
Legnagyobb rtg-cső áram, min. 10 másodperces folyamatos helikális scan esetén | min:500mA
Választható Röntgen cső feszültségek | min:3 különböző érték
Legmagasabb Röntgen cső feszültség | min:135kV
Anód hőtároló kapacitás | min:8 MHU
Legkisebb fókuszpont teljesítménye | min:30 kW
Dinamikus fókuszpont |  | Igen
Anód hő leadása | min:800 KHU/min.
Adatgyűjtés
Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal | min:40
Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség | min:18 mm
Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett | min:12 mm
Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál | min:1800 Hz
Adatátviteli sebesség a detektorról | min:4000 Mb/s
Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje | min: 60 s
Geometriai jellemzők
A legnagyobb mérési látómező (scan FOV) | min:50 cm
Legnagyobb mért szeletvastagság | min:10 mm
Sebesség
A legrövidebb körülfordulási idő | max: 0,5 sec
Detektor rendszer
Legkisebb kollimált szeletvastagság | max: 1 mm
Az egy sorban lévő detektorok effektív száma a referencia detektorokat leszámítva (az esetlegesen alkalmazott fókuszpont modulációs technikák figyelembe vételével) | min: 670 darab szilárdtest (scintillációs) detektor.
Kis kontrasztú felbontás mérő-fantom átmérője | -(A) 200 mm
A megkülönböztetett objektum mérete (B) mm | max. 5 mm
Az objektum és környezete kontrasztja © HU | max: 4 HU, 0,1%= 1 HU
CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs) | max. 19 mGy/100 mAs
CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs) | max. 7 mGy/100 mAs
Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél | min: 15 vp/cm
Dózisszabályzás a mérés közben |  | Igen
Prospektív dózis-szint meghatározás |  | Igen
Időbeli felbontás | max: 80 ms
Számítógép hardware
Színes monitor (ok): LCD (TFT) | min. 19” átmérővel
Host computer típusa |  | kérjük megadni
Operációs rendszer | valódi -multi user-multitasking
Processzor(ok) Órajel frekvenciája | min: 2GHz
Operatív memória (RAM) | min: 4 GB
Rekonstrukciós sebesség 512 mátrix, 50cm FOV mellett 1mm (+/-30%) rekonstruált szeletvastagságnál (a helikális “cone beam” korrekcióval együtt). | min: 15kép/s
Nyers-adat tárolására szolgáló merevlemez kapacitás. | min: 70GB
Rekonstruált képmátrix mérete | min: 512x512
Rekonstruált szeletek tárolása merevlemezen (rövid távú archiválás) (512-es mátrix-szal, tömörítetlenül) | min: 200.000 kép
Általános 3D megjelenítés (VRT,MIP,MPR, Volume Rendering,) távolság , kerület, terület és térfogat méréssel |  | Igen
Hatásfok optimalizálás
Automatikus dózis elosztás. A kisebb denzitású részek kisebb mA értékkel lesznek leképezve. |  | Igen
Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról |  | Igen
Kommunikáció
HIS kompatibilitás. |  | Igen
DICOM Print. |  | Igen
DICOM Storage (képarchiválás) |  | Igen
DICOM Send (képek automatikus küldésének lehetősége |  | Igen
DICOM Worklist |  | Igen
Opciós ajánlati elemek CT-hez
Primer vizsgáló konzoltól fizikailag független páciens adatbázisú, feldolgozó munkaállomás(CT-hez)
Saját központi processzor egység és adatbázis: nagyteljesítményű számítógép (multi-user, multi-tasking operációs rendszerrel). |  | Igen
Valódi 64 bites Processzorok száma |  | kérjük megadni
Órajel frekvenciája | min: 2GHz.
RAM kapacitás | min: 4GB
Merevlemez kapacitás | min: 140 GB
Szünetmentes táp | min: 30 perc
CD írás lehetősége |  | Igen
2 db Színes monitor | TFT, legalább 19” átmérővel
Klinikai software-csomag elvárások a másodmunkaállomáson(CT-hez)
Általános 3D megjelenítés (VRT,MIP,MPR) távolság , kerület, terület és térfogat méréssel |  | Igen
Kvantitatív vaszkuláris analízis csomag |  | Igen
Perfúziós szoftver |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
OPCIONÁLIS TÉTELEK:(II. részajánlat)
ULTRAHANG KÉSZÜLÉK
Hordozható kivitel |  | Igen
Elektronikus 2D |  | Igen
Convex Sector és lineáris diagnosztizálási mód |  | Igen
Képalkotás min: Digitális- fekete-fehér |  | Igen
Fókusz dinamikusan 4 pontban, teljes időben és arányban |  | Igen
Dinamikus vizsgálati mélység | min: 1-24 cm
Állítható nagyítási módok: | real time, 6X
Minimum 15 programhely |  | Igen
Beépített memóriatároló | min: 1000 kép
Sugárzásszűrős LCD képernyő | min. 10”
Csatlakozási lehetőségek | min: USB, TV standard, hőnyomtató, Video
Súly | max: 10 kg
Az ár tartalmazzon 1 db Convex 2D hasi fejet |  | Igen
Mérési funkciók min: távolság, terület, kerület, térfogat, ratio, stenozis%, terhességi és magzatfejlődési program, időtartam, mélység, sebesség, pulzus |  | Igen
Opcióként: Convex 2D vaginális fej; Linear 2D érrendszer-lágyrész vizsgálófej |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
EKG KÉSZÜLÉK, 6/12 CSATORNÁS
12 standard elvezetés szimultán mérése |  | Igen
Hordozható / mobil kivitel |  | Igen
Súly | max: 3 kg
Hálózati és akkumulátoros működés, beépített intelligens gyorstöltővel |  | Igen
Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, monitorozás üzemmódban | min. 4 óra
Hálózatról történő működtetés lemerült akkumulátor esetén is |  | Igen
Beépített hőírós nyomtató |  | Igen
Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma | min: 6
Nyomtató papír szélessége | min: 110 mm
Előre programozható felvételi módok, protokollok |  | Igen
A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül |  | Igen
A4 formátumú nyomtatás lehetősége direkt lézerprinteren keresztül, számítógép használata nélkül |  | kérjük megadni
12 elvezetés egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor |  | Igen
12 elvezetés + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor |  | Igen
Lehetőség 3 / 6 / 12 csatorna monitorozása közötti választásra |  | Igen
Lehetőség 3 / 6 / 12 / 12 csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra |  | Igen
Automatikus és manuális elvezetés váltás |  | Igen
LCD kijelző | min. 640 x 480 pixel
Színes, érintőképernyős LCD kijelző |  | Igen
Alfanumerikus billentyűzet |  | Igen
Memória | min. 100 EKG felvétel tárolására
Számítógéphez való csatlakozás lehetősége 12 csatornás online monitorozással |  | Igen
Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n |  | Igen
Beépített óra és naptár |  | Igen
A nyomatatáson automatikusan megjeleníthető adatok min: dátum, időpont, páciensnév, azonosító jel |  | Igen
Szűrők min: hálózati zavarszűrő, programozható izomszűrők, digitális alapvonalszűrő |  | Igen
Minimum 4 féle programozható izomzaj-szűrés |  | Igen
Beállítható riasztási határértékek: HR alsó és felső határértékre történő riasztás |  | Igen
Pace-maker jelregisztrálás, impulzusdetektálás |  | Igen
Analízis program |  | Igen
Diagnózis program |  | Igen
Ritmusanalízis |  | Igen
Automatikus- és manuális nyomtatás |  | Igen
Felismert eseményre triggerelt nyomtatás és / vagy tárolás |  | Igen
Tartozék legalább
1 db defibrillátor védett tartozékkészlet, |  | Igen
1 db EKG gél |  | Igen
5 db regisztrálópapír |  | Igen
1 db hordtáska |  | Igen
1 db PC-s program, korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas, a szükséges tartozékokkal |  | Igen
Opcióként: SpO2 monitorozási lehetőség, riasztás beállítható SpO2 értékkel |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
MENNYEZETI MŰTŐLÁMPA
Világításintenzitás: lámpafejenként 140.000 LUX fényerő |  | Igen
Fókuszálható terület | min: 17-27 cm
Színhőmérséklet kb: 4200 K |  | Igen
Színvisszaadás | min: 90 Ra
Fényerőszabályzás | legalább: 40-100%
Körbeforgathatóság: 360 fok |  | Igen
Munkatávolság | min: 70-140 cm
Akkumulátorral |  | Igen
Halogén izzós |  | Igen
Izzók élettartama | min: 2000 óra
Hidegfényű műtőlámpa |  | Igen
Kétkaros |  | Igen
Kétkupolás kivitel |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
VÉRHŰTŐSZEKRÉNY
Fagyasztóval |  | Igen
Min. 3 fiókos |  | Igen
Hőmérséklet: +4°C |  | Igen
Fertőtlenítőszer álló |  | Igen
Kb. 120 literes |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
ÁLTALÁNOS SEBÉSZETI MŰSZERTÁLCA
Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek |  | Igen
ANTSZ előírás szerinti összeállításban |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
VÉR- ÉS INFÚZIÓMELEGÍTŐ
Bemelegedési idő | max: 3 perc
Fűtőhenger hőmérséklete: 37°C |  | Igen
Túlfűtésvédelem |  | Igen
Hőmérsékletkijelzés | min: +30-42°C
Méret kb: 35x20x16 cm |  | Igen
Súly | max: 3,5 kg
Csepegő víz elleni védelemmel |  | Igen
Riasztási funkcióval |  | Igen
Hálózatról üzemeljen |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
PACEMAKER, IDEIGLENES
2 csatornás |  | Igen
Üzemmódok: DDD, DDD-500, D00, DVI, VDD |  | Igen
Kimenő impulzus: katódos, kétfázisú, aszimmetrikus |  | Igen
Defibrillátor védelemmel |  | Igen
Telep kimerülését jelezze a kijelzőn |  | Igen
Súly | max: 1500g
Mennyiség: 1 db |  | Igen
FAX-, FÉNYMÁSOLÓ
Mennyiség: 1 db |  | Igen
GURULÓ VIZSGÁLÓÁGY
Lábpedálos hidraulikus magasságemelés |  | Igen
Magasságemelés kb: 60-90 cm |  | Igen
Festett acélváz |  | Igen
4 db fékezhető kerékkel |  | Igen
Fertőtlenítő műbőr bevonat |  | Igen
Min. 3 részes fekvőfelület |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
THORACOTOMIÁS MŰSZERTÁLCA
Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek |  | Igen
ANTSZ előírás szerinti összeállításban |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
ÚSZÓLAPOS RÖNTGENKEZELŐ KOCSI
Min. 150 kg-os terhelhetőség |  | Igen
Carbon fiber asztallap |  | Igen
Kb. 0,7 mm Al egyenérték
Asztallap mérete | max: 200 x 76 cm
Mennyiség: 1 db |  | Igen
ULTRAHANGOS GYÓGYSZERPORLASZTÓ (inhalátor)
Pyston típusú |  | Igen
Gyógyszerkapacitás | min: 12ml
Súly | max: 2kg
Méret | max: 190x110x190mm
mikron porlasztási minőség | Min: 0,5-10
Hálózatról üzemeltethető legyen |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
MELLKASSZÍVÓ KÉSZÜLÉK
Szívási teljesítmény | min: 65 liter / perc
Maximális vákuum: 90kPa |  | Igen
Vákuumszabályozás: 0-90kPa között |  | Igen
Baktériumszűrővel |  | Igen
2 db, min. 5 literes gyűjtőedénnyel |  | Igen
Gyorscsatlakozóval |  | Igen
Túlfolyás érzékelővel |  | Igen
Baktériumszűrővel |  | Igen
2 db, min. 5 literes gyűjtőedénnyel |  | Igen
Gyorscsatlakozóval |  | Igen
Túlfolyás érzékelővel |  | Igen
Automata vákuumszivattyú leállító funkcióval |  | Igen
Gördíthető állványon |  | Igen
Súly | max: 25 kg
Mennyiség: 1 db |  | Igen
VÉNAPREPARÁLÓ MŰSZERTÁLCA
Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek |  | Igen
ANTSZ előírás szerinti összeállításban |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
VIZSGÁLÓLÁMPA
Mobil kivitel |  | Igen
Kb. 15.000 LUX 50 cm-nél |  | Igen
Halogén |  | Igen
20W, 12V |  | Igen
5 görgős állványon |  | Igen
Kb. 70 cm-es flexibilis fejrész, sterilizálható fogantyúval |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
SUGÁRVÉDŐ ÓLOM GUMIKÖTÉNY
0,25 Pb |  | Igen
Méret kb: 60x90 |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
VÉDŐESZKÖZÖK
Tartalma:
1 db gonádvédő (0,25 Pb) |  | Igen
1 db nyakvédő (0,25 Pb) |  | Igen
1 db védőszemüveg (műanyag keret, front=0,50Pb, oldal=0,50Pb) |  | Igen
1 pár védőkesztyű (1ujjas tenyér nyitott, 0,25 Pb) |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
HAEMOGLOBIN MÉRŐ
Automatikus kalibráció |  | Igen
+-1,5%-os pontosság |  | Igen
Min. 600 adatos memória dátummal és időponttal |  | Igen
Kb. 10 ul kapilláris, vénás vagy artériás vér mennyiséget igényeljen |  | Igen
Max: 15-60 mp-en belül eredményt |  | Igen
Mérési tartomány legalább: 0-256 g/l; 0-25,6 g/dl; 0-15,9 |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
MŰSZERMOSÓ
Min. 40 program |  | Igen
LCD kijelző |  | Igen
3 vízcsatlakozás |  | Igen
Beépített vízlágyító |  | Igen
Szárítási funkció, |  | Igen
Gőzkondenzor |  | Igen
2 vegyszer szivattyú |  | Igen
DEMI víz szivattyú |  | Igen
Opcióként: papucs mosó feltét, 4 szintes feltét mosókarokkal műszermosásra |  | Igen
Külső méret | max: 90x65x85 cm
Belső méret kb: 50x50x50 cm |  | Igen
Rozsdamentes acél kivitel |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
LARINGOSZKÓP KÉSZLET
Száloptikás kivitel |  | Igen
Sterilizálható acél nyél és lapocok |  | Igen
Mc Intosh és Miller lapocokkal is működik |  | Igen
Készlet tartalma: 3db Mc Intosh (2-3-4-es) lapoccal, táskában |  | Igen
Használható standard és tölthető akkumulátorral |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
SZEM-FÜL-GÉGETÜKÖR
Halogén |  | Igen
Tartalma: oto-, opthalmoscope fej, nyél, műanyag tároló |  | Igen
Elemes kivitel |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
VIZSGÁLÓASZTAL
Szinterezett acélváz |  | Igen
Kerekes kivitel, 2 fékezhető |  | Igen
Méret kb: 190x70x75 cm |  | Igen
Fejtámla fokozatmentesen állítható |  | Igen
Műbőrrel bevont kétrészes fekvőfelület |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
KÖTÖZŐKOCSI
Porszórt acél vázszerkezet |  | Igen
2 polcos kivitel |  | Igen
Vödörtartóval |  | Igen
4 önbeálló kerékkel |  | Igen
Méret | max: 90x60x130 cm
Mennyiség: 1 db |  | Igen
HŰTŐSZEKRÉNY
120-150 liter közötti nettó térfogat |  | Igen
Min. 2 polc + 1 fiók |  | Igen
Méret kb: 55 × 80 × 60 cm |  | Igen
Zajszint | max: 50 dB(A)
Megfordítható ajtónyitás |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
DOBOZNYITÓ ÁLLVÁNY
Kerekes kivitel |  | Igen
Egyrészes |  | Igen
Festett acél váz |  | Igen
Lábpedállal |  | Igen
Tartórész magassága állítható |  | Igen
Mennyiség: 3 db |  | Igen
MŰSZERASZTAL:
2 polcos kivitel |  | Igen
Rozsdamentes váz és polcok |  | Igen
Polcok teherbírása kb: 15 kg / polc |  | Igen
Méret | max: 90x60x80 cm
Kerék mérete | min: 80 mm
Mennyiség: 2 db |  | Igen
MÉRLEG:
Digitális kivitel |  | Igen
Kapacitás 200 kg |  | Igen
Pontosság: 100 g |  | Igen
Beépített Lithium akkumulátorral |  | Igen
Méret kb: 45x38x7 cm |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
OXIGÉNPALACK REDUKTORRAL
Töltetlen, 2 literes festett palack |  | Igen
Nyomásszabályzó reduktorral |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
RÖNTGENFILMNÉZŐ SZEKRÉNY
Fényerőszabályzós kivitel |  | Igen
Méret | min: 40x40 cm
Vertikális és horizontális falra szerelhetőség |  | Igen
Hideg fényű kivitel |  | Igen
Ütésálló fém ház |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
KEREKESSZÉK
Festett acél vázszerkezet |  | Igen
Teherbírás: 100 kg |  | Igen
Ülőlap szélessége: 45 cm |  | Igen
Tömör kerekekkel |  | Igen
Beteg- és gondozó által is hajtható kivitel |  | Igen
Felhajtható lábtartóval |  | Igen
Mennyiség: 2 db |  | Igen
GYÓGYSZERSZEKRÉNY
Fali kivitel |  | Igen
Porszórt acéllemez szekrénytest |  | Igen
3 üvegpolccal |  | Igen
Üveges ajtó |  | Igen
Biztonsági zár |  | Igen
Méret kb: 50x30x70 cm |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
FÜRDETŐ- ÉS TOALETT SZÉK
Ülőlap mérete | min: 40x40 cm
Lehajtható könyöktámasz |  | Igen
Állítható magasság |  | Igen
Krómozott acél váz |  | Igen
Műanyag edénnyel |  | Igen
Párnázott, műbőrrel bevont ülőlappal |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
INFÚZIÓS ÁLLVÁNY
4 kampós |  | Igen
Rozsdamentes acélból |  | Igen
5 görgős kivitel |  | Igen
Állítható magasság |  | Igen
Mennyiség: 4 db |  | Igen
CONICOTOMIÁS KÉSZLET
Mennyiség: 1 db |  | Igen
ENDOTRACHEALIS TUBUSSOROZAT
Mennyiség: 1 db |  | Igen
OTOSCOPE
Halogén kivitel |  | Igen
Száloptikás |  | Igen
3 X nagyítás |  | Igen
Erős, műanyag ház |  | Igen
Elemes kivitel |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
PARAVÁN
Görgős kivitel |  | Igen
Festett vázszerkezet |  | Igen
Méret kb: 90x50x180 cm |  | Igen
Mosható vászonnal |  | Igen
Mennyiség: 5 db |  | Igen
LEDOBÓ ZSÁKÁLLVÁNY
Zsákos kivitel |  | Igen
Görgőkkel |  | Igen
Festett fém váz |  | Igen
Mennyiség: 4 db |  | Igen
VÉRCUKORMÉRŐ
Alapcsomag tartalma min: készülék, 10 db teszt, ujjbegyszúró, 3 db vérvételi lándzsa. |  | Igen
Fotométer pontossága: | job legyen, mint ± 1%
Mérési idő | max: 5-15 másodperc
Mérési tartomány kb: 1,1 - 25,5 mmol/l |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
FÜLHŐMÉRŐ
Méréshatár | min: 36-42°C
Mérés | max. 1 mp alatt
Memória | min: 8
Öndiagnózissal |  | Igen
Súly | max: 80g
Mennyiség: 1 db |  | Igen
KÉZFERTŐTLENÍTŐ AUTOMATA
Könyökkaros kivitel |  | Igen
Űrtartalom kb: 800 ml |  | Igen
Ütésálló ABS műanyag ház |  | Igen
Utántöltés kannából |  | Igen
Speciális kulccsal legyen nyitható |  | Igen
Folyadékszint ellenőrző ablakkal |  | Igen
Mennyiség: 1 db |  | Igen
GYOMORMOSÓ- ÉS BEÖNTŐ FELSZERELÉS
Gyomormosó szett tartalma: kanna, tölcsér, műanyag vesetál, PE kötény, szilikoncső, gyomorszonda |  | Igen
Irrigátor készlet tartalma: műanyag kanna, gumicső, 2 féle végdarab |  | Igen