- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

- a

- Békés Megyei Önkormányzata

- által indított

Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére

tárgyú közbeszerzés eljáráshoz

2011.

- I.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Általános tudnivalók

- Előzmény:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében belül TIOP-2.2.2/08/2F „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívásra ajánlatkérő projekt  javaslatot nyújtott be, melynek eredményeképpen „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 azonosítószámú támogatási szerződéssel támogatásban részesült.  Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az ezen támogatási szerződés keretében megvalósuló kórházi gép-műszer beszerzés.

- A közbeszerzési eljárás a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás szerinti eljárásrendre vonatkozó rendelkezések alapján történik.

- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja a Kbt. 75.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az Ajánlati Felhívást a Kbt.76.§ (3) bekezdése szerint.

- Az ajánlattétel nyelve magyar, az ajánlathoz kapcsolódó minden anyagot magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben az ajánlattevő mégis idegen nyelvű iratot csatol, annak magyar nyelvű fordítását is mellékelnie kell. Az ajánlatkérő, a bírálat során figyelmen kívül hagyja a magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költséget az ajánlattevő visel.

- Ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy a Dokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben az Ajánlattevő szerint a Dokumentáció nem egyértelmű, az Ajánlattevő kötelessége kérdéseket feltenni az egyértelműség biztosítására.

- Az Ajánlattevőt terheli annak következménye, ha nem szerez megfelelő információt a szerződés teljesítésének olyan körülményeiről, amelyek a teljesítést befolyásolhatják, és erre a mulasztására későbbiekben sem hivatkozhat.

- Ajánlattevőnek úgy kell megtennie ajánlatát, hogy megbizonyosodott az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációban megadott feladatok teljesítésével kapcsolatos szerződéses ár helyességéről, és arról, hogy a megajánlott ár fedezi a Dokumentációban, valamint a szerződéstervezetben foglalt kötelezettségek teljesítését.

- Kiegészítő tájékoztatás-kérés esetén a feltett kérdések és az Ajánlatkérő által adott válaszok a Dokumentáció részévé válnak. Az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás átvételét köteles faxon, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban haladéktalanul visszaigazolni, és egyben nyilatkozni, hogy tudomásul vette.

- Az ajánlati áraknak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árakat magyar forintban, nettó és bruttó értékben, pozitív egész számokban kell megadni.

- A kiegészítő tájékoztatás

- A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§-a szerint történik. Az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a megadott e-mail címre megküldve, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal, írásban fordulhatnak az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációkban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Az Ajánlatkérő – az összes ismert Ajánlattevő egyidejű, azonos tartalommal történő tájékoztatásával – az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal írásban válaszol minden egyes kérdésre. Ajánlatkérő a kiegészítő kérdésekre adott válaszokat faxon és e-mail címre küldi meg minden ismert Ajánlattevőnek

- Az ajánlatokkal kapcsolatos követelmények

- Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. § (1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e.

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozójának, valamint a számára erőforrást nyújtó szervezetnek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. §. (1) bekezdés szerint ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintát, eredetiben, vagy egyszerű másolatban.

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), illetőleg alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet, akire nézve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok fennállnak.

- Az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban meg kell adnia.

- A pénzügyi alkalmasság igazolására csatolt pénzintézeti nyilatkozatok a különböző banki gyakorlatnak megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelműen választ kell adnia a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülésére.

- Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,”

„c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá

d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét.

- Az ajánlatokkal kapcsolatos formai követelmények: Az ajánlatokat 3 (1 eredeti és 2 másolati), valamint a teljes ajánlati anyagot 1 db elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti-” vagy a „Másolati-” példány megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Pándy SO2 orvostechnológiai eszközbeszerzés” és „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” Az ajánlatokat a Kbt. 70/A §. (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

- Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kt. 70/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a 70. § (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor – ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van – az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összefűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefűzi vagy az összefűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel ellátni és – adott esetben – megfelelően összefűzni.

- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tol írásos felhatalmazást kaptak.

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

- Az ajánlatot legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig lehet benyújtani. A postán megküldött ajánlatnak a IV.3.4) pontban meghatározott időpontig az IV.3.8) pontjában meghatározott címre meg kell érkeznie.

- A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az Ajánlati Felhívásban megjelölt címen a meghatározott ajánlattételi határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.

- A Dokumentációban megadott mellékletek csak minták, segítséget nyújtanak az ajánlatok elkészítéséhez. Azok konkrét tartalmát az ajánlatból következő aktuális szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania.

- Az ajánlatok felbontása és elbírálása

- A benyújtott ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban, Ajánlati Felhívásban az ajánlatok benyújtására meghatározott helyen kezdődik és mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott valamennyi ajánlat felbontása meg nem történik.

- Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti személyek.

- Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor vizsgálja, hogy az ajánlat határidőre beérkezett-e, formailag megfelel-e az előírtaknak, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, tartalmaz-e egy eredeti és kettő másolati példányt, valamint elektronikus adathordozót (CD vagy DVD) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell a felolvasó lapon meghatározott adatokat, beleértve az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az Ajánlati Felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti ajánlatokat.

- Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

- Az Ajánlatkérő az eljárás során az Ajánlati Felhívásban meghatározottak szerint (Kbt. 83. § szerint) biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

- Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során megállapítja, hogy az ajánlattevőkkel, erőforrást nyújtó szervezetekkel és az alvállalkozókkal szemben fennállnak-e a Kbt-ben meghatározott kizáró okok, illetőleg az ajánlatok érvényesek-e, azaz formailag és tartalmilag megfelelnek-e a Kbt-ben, az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott szempontoknak és feltételeknek.

- Az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben azzal szemben a Kbt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott ok áll fenn.

- Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 88. § (2) bekezdésében meghatározott ok áll fenn.

- Az Ajánlatkérő azon ajánlatokat, amelyet olyan Ajánlattevők adtak be, akiket az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított, illetve akik ajánlatát a Bíráló Bizottság érvényesnek fogadta el, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján a bírálja el.

- Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

- Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása az alábbi eset kivételével nem eredményezheti az ajánlat módosítását:

- Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel – kivéve a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülő adatot –, az ajánlattevő a felvilágosítás kérés alapján

a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá

b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az felvilágosítási határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban hiánypótlást teljesíteni. Az így hiánypótolt irattal kapcsolatban további hiánypótlásnak nincs helye.”

- Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő, ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok alapján bírálja el. Az eljárás nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlat tevője.

- A bírálati szempontok szerinti értékelés:

- I. rész

Az 1. részszempont nettó ajánlati ár:

A legalacsonyabb (legkedvezőbb) ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

A vizsgált: a vizsgált paraméter

A legjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:

P = A legjobb/ A vizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (70) adja a részszempont pontszámát.

Az I. rész 2. részszempont a kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

Ajánlattevő a jótállási idő elvárt mértéke: minimum 12  hónap.

A minimális jótállási idő mértékénél kevesebb időt tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az egyes ajánlatok pontszámainak meghatározása:

A legtöbb jótállási idő mértékét tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

A vizsgált: a vizsgált paraméter

A legjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:

P = A vizsgált / A legjobb * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (20) adja a részszempont pontszámát.

Az I. rész 3. részszempont műszaki tartalom:

A CT berendezés ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében meghatározott műszaki jellemzőinek az a része, amely mellé külön megajánlandó és pontozásra műszaki paraméter nincs rendelve a műszaki alkalmasság minimum feltétele. Azon ajánlat, amelyben a megajánlott berendezés ezekkel, a jellemzőkkel nem rendelkezik, és nem rendelkezik az értékelésre kerülő műszaki legalább minimum értékével, érvénytelen.

- Az értékelési táblázat az I. részajánlat műszaki jellemzőire

| Értékelési alrészszempontok | Adott paraméternek megfelelő pontszám. | Súlyszám |
| --- | --- | --- |
| Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) | 1 |
| Legkisebb fókuszpont teljesítménye | min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont, ≥ 70 kW: 10 pont) | 1 |
| Dinamikus fókuszpont, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) | 2 |
| Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min. 32 legalább 64 szeleteste bővíthető. | (< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) | 25 |
| Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) | 5 |
| Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) | 5 |
| Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz | (< 3125 Hz: pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) | 3 |
| Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s | (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) | 2 |
| Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s | (< 100 s: 1 pont, ≥ 100 s: 10 pont) | 3 |
| CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül | (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) | 3 |
| CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs | (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) | 3 |
| Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm | (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24 vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) | 1 |
| Időbeli felbontás max: 80 ms | (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) | 5 |
| Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 | (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) | 10 |
| Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) | 1 |

A műszaki tartalom résszempont esetén a fenti táblázatban szereplő egyes paraméterek képezik az alszempontokat.

Az adható pontszám alszempontonként a táblázat szerint maximum 10, minimum 1 pont. Az ajánlatkérő a táblázatban szereplő pontkiosztás és az adott paraméterre megajánlott érték alapján állapítja meg az egyes paraméterekre adott pontszámot, majd, ezt a pontszámot szorozza a táblázatban hozzárendelt súlyszámmal. Az így kapott értékek összeadásra kerülnek, és így alakul ki a részszempont összesített pontértéke.

- A II. III és IV. részek:(opciós):

Az ajánlattevőnek valamennyi opciós tételt külön kell beáraznia és azok összesítése képezi a részajánlatra vonatkozó ellenszolgáltatás összegét.

Az ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében a szállítandó termékre meghatározott műszaki jellemzőinek való megfelelés, vagy azzal egyenértékű termék megajánlása az opciós részre adott ajánlat érvényességének feltétele. Azon részajánlat, amelyben a megajánlott berendezés ezekkel, a jellemzőkkel nem rendelkezik, érvénytelen.

Az 1. részszempont nettó ajánlati ár:

A legalacsonyabb (legkedvezőbb) ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

Avizsgált: a vizsgált paraméter

Alegjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:

P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (80) adja a részszempont pontszámát.

A 2. részszempont a kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

Ajánlattevő a jótállási idő elvárt mértéke: minimum 12  hónap.

A minimális jótállási idő mértékénél kevesebb időt tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az egyes ajánlatok pontszámainak meghatározása:

A legtöbb jótállási idő mértékét tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

A vizsgált: a vizsgált paraméter

A legjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:

P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (20) adja a részszempont pontszámát.

- Az ajánlatkérő, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt az ajánlattevők részére megküldi.

- Az ellenszolgáltatásra vonatkozó követelmények

- A megajánlott árnak tartalmaznia kell a termékek szállításával, beüzemelésével és szükség esetén a kezelőszemélyzet betanításával kapcsolatos valamennyi költséget.

- Az adott részre vonatkozó ajánlati árnak a részben szereplő valamennyi termék mindösszesen árát kell magában foglalnia.

- Eredményhirdetés:

- Az Ajánlatkérő az eljárás eredményét nyilvánosan hirdeti ki, az ajánlati felhívásban megjelölt időpontban, amelynek idejét indokolt esetben megváltoztathatja. Az ajánlatkérő az ajánlattevőket az eredményhirdetésre meghívja és jelenlévő ajánlattevőknek a Kbt. előírásai szerint az összegezést átadja, a meg nem jelent ajánlattevőket az összegzés megküldésével tájékoztatja. A törvényben meghatározott feltételek mellett az ajánlatkérő az összegzést módosíthatja.

- Szerződéskötés:

- A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést, a felhívásban megjelölt időpontban köti meg a szerződést.

Az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.

- II.

MŰSZAKI TARTALOM

Az egyes részekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, az adott részen belül azonban valamennyi tételre kell, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

- Beszerzendő eszközök:

- ÖSSZESEN:

|  | Műszer megnevezése: | beszerzendő db |
| --- | --- | --- |
|  | 1. rész |  |
| 1 | CT minimum 32 szeletes legalább 64 szeletesre bővíthető | 1 |
| 2 | Opcióként másodkonzol vagy kiértékelő egység | 1 |
|  | 2. rész |  |
| 1 | UH (mobil) | 1 |
| 2 | EKG készülék 6/12 csatornás | 2 |
| 3 | Úszólapos röntgenkezelő kocsi | 1 |
| 4 | Sugárvédő ólom gumikötények | 2 |
| 5 | Pacemaker, Ideiglenes | 1 |
| 6 | Rtg. filmnéző szekrény | 1 |
|  | 3. rész |  |
| 1 | Mennyezeti műtőlámpa | 1 |
| 2 | Vizsgáló lámpa mobil | 1 |
| 3 | Vizsgálóasztal | 2 |
| 4 | Vérmelegítő transzfúzióhoz | 1 |
| 5 | Guruló vizsgálóágy | 2 |
| 6 | Vér- és vérkészítményhűtő szekrény, fagyasztóval | 1 |
| 7 | Hűtőszekrény | 2 |
| 8 | Ultrahangos gyógyszerporlasztó (inhalátor) | 1 |
| 9 | Mobil mellkasszívó készülék | 1 |
|  | 4. rész |  |
| 1 | Általános sebészeti műszertálca | 2 |
| 2 | fax, fénymásoló | 1 |
| 3 | Thoracotomiás műszertálca | 1 |
| 4 | vénapreparáló műszertálca | 1 |
| 5 | Védőeszközök | 1 |
| 6 | Haemoglobinometer | 1 |
| 7 | Műszermosó | 1 |
| 8 | Laringoscop készlet felnőtt, gyereksorozat | 1 |
| 9 | Szem-, fül-, gégetükör | 1 |
| 10 | Kötözőkocsi | 1 |
| 11 | Steril doboztároló és állvány | 3 |
| 12 | Műszerelő asztal, gördíthető (fékezhető) | 2 |
| 13 | Mérleg | 1 |
| 14 | Oxigénpalack reduktorral | 2 |
| 15 | Kerekesszék | 2 |
| 16 | Zárható gyógyszerszekrény fali | 1 |
| 17 | Szoba WC | 1 |
| 18 | Infúziós állvány | 4 |
| 19 | Conicotomiás készlet | 1 |
| 20 | Endotracheális tubussorozat | 1 |
| 21 | Otoscope | 1 |
| 22 | Paraván elválasztófüggöny | 5 |
| 23 | Ledobó zsákállvány görgős | 4 |
| 24 | Vércukormérő | 1 |
| 25 | Fülhőmérő | 1 |
| 26 | Kézfertőtlenítő automata | 1 |
| 27 | Gyomormosó és beöntő felszerelés | 1 |

- I. rész:

- CT BERENDEZÉS: minimum 32 szeletes, legalább  szeletesre bővíthető

- Termékleírás

- Multislice helikális scanner, legalább 40 detektorsor egyidejű mérésével

- Ajánlati ár (kedvezőbb a kevesebb) S=70

- Gantry

- Gantry nyílásátmérő: Min. 70 cm.

- Gantry dőlésszöge: Min. ± 30 fok.

- Gantry döntés  konzolról távvezérelhető.

- Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) S=1

- Páciens asztal

- Maximális megengedett páciens terhelés a mozgatási pontosság romlása nélkül, min:

200 kg.

- Az asztal longitudinális mozgása által biztosított maximális fémmentes scan hossza

(cm) helikális üzemmódban, min: 170 cm.

- Röntgentechnikai paraméterek

- Legnagyobb generátor teljesítmény, amely alkalmazható a rendszer röntgencsövével,

min: 60kW.

- Legnagyobb rtg-cső áram, min. 10 másodperces folyamatos helikális scan esetén, min:

500mA.

- Választható Röntgen cső feszültségek, min: 3 különböző érték.

- Legmagasabb Röntgen cső feszültség, min: 135kV.

- Anód hőtároló kapacitás, min: 8 MHU.

- Legkisebb fókuszpont teljesítménye, min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont,

≥ 70 kW: 10 pont) S=1

- Dinamikus fókuszpont, előny a megléte (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) S=2

- Anód hő leadása, min: 800 KHU/min.

- Adatgyűjtés

- Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő

detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min:32 szeletes legalább 64 szeletesre bővíthető.

(< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) S=25

- Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm (< 20 mm: 1

pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) S=5

- Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm (< 20

mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) S=5

- Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz (< 3125 Hz:

1 pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) S=3

- Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) S=2

- Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s (< 100 s: 1 pont,  ≥ 100 s: 10 pont) S=3

- Geometriai jellemzők

- A legnagyobb mérési látómező (scan FOV), min: 50 cm.

- Legnagyobb mért szeletvastagság, min: 10 mm.

- Sebesség

- A legrövidebb körülfordulási idő, max: 0,5 sec.

- Detektor rendszer

- Legkisebb kollimált szeletvastagság, max: 1 mm

Az egy sorban lévő detektorok effektív száma a referencia detektorokat leszámítva

(az esetlegesen alkalmazott fókuszpont modulációs technikák figyelembe vételével), min: 670 darab szilárdtest (scintillációs) detektor.

Kis kontrasztú felbontás mérő-fantom átmérője -(A) 200 mm.

A megkülönböztetett objektum mérete (B) mm, max. 5 mm.

Az objektum és környezete kontrasztja © HU max: 4 HU, 0,1%= 1 HU.

CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) S=3

CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) S=3

- Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24

vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) S=1

- Dózisszabályzás a mérés közben

Prospektív dózis-szint meghatározás. Időbeli felbontás max: 80 ms (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) S=5

- Számítógép hardware

Színes monitor (ok): LCD (TFT) min. 19” átmérővel.

Host computer típusa, kérjük megadni!

Operációs rendszer: valódi -multi user-multitasking.

Processzor(ok) Órajel frekvenciája min: 2GHz.

Operatív memória (RAM) min: 4 GB.

Rekonstrukciós sebesség 512 mátrix, 50cm FOV mellett 1mm (+/-30%) rekonstruált szeletvastagságnál min: 15kép/s (a helikális “cone beam” korrekcióval együtt).

Nyers-adat tárolására szolgáló merevlemez kapacitás min: 70GB.

Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) S=10

Rekonstruált szeletek tárolása merevlemezen (rövid távú archiválás) min: 200.000 kép (512-es mátrix-szal, tömörítetlenül)

Általános 3D megjelenítés (VRT,MIP,MPR, Volume Rendering,) távolság , kerület, terület és térfogat méréssel

- Hatásfok optimalizálás

Automatikus dózis elosztás. A kisebb denzitású részek kisebb mA értékkel lesznek leképezve.

Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) S=1

- Kommunikáció

HIS kompatibilitás.

DICOM  Print.

DICOM Storage (képarchiválás)

DICOM Send (képek automatikus küldésének lehetősége

DICOM Worklist

- Opciós ajánlati elemek CT-hez

Primer vizsgáló konzoltól fizikailag független páciens adatbázisú, feldolgozó munkaállomás(CT-hez)

Saját központi processzor egység és adatbázis: nagyteljesítményű számítógép (multi-user, multi-tasking operációs rendszerrel).

Valódi 64 bites Processzorok száma, kérjük megadni!

Órajel frekvenciája min: 2GHz.

RAM kapacitás min: 4GB

Merevlemez kapacitás min: 140 GB

Szünetmentes táp min: 30 perc

CD írás lehetősége

2 db Színes monitor: TFT, legalább 19” átmérővel

- Klinikai software-csomag elvárások a másodmunkaállomáson(CT-hez)

Általános 3D megjelenítés (VRT,MIP,MPR) távolság , kerület, terület és térfogat méréssel

Kvantitatív vaszkuláris analízis csomag

Perfúziós szoftver

- Mennyiség: 1 db

- II. rész:

- ULTRAHANG KÉSZÜLÉK:

Termékleírás:

- Hordozható kivitel

- Elektronikus 2D

- Convex Sector és lineáris diagnosztizálási mód

- Képalkotás min: Digitális- fekete-fehér

- Fókusz dinamikusan 4 pontban, teljes időben és arányban

- Dinamikus vizsgálati mélység min: 1-24 cm

- Állítható nagyítási módok: real time, 6X

- Minimum 15 programhely

- Beépített memóriatároló min: 1000 kép

- Sugárzásszűrős LCD képernyő, min. 10”

- Csatlakozási lehetőségek min: USB, TV standard, hőnyomtató, Video

- Súly max: 10 kg

- Az ár tartalmazzon 1 db Convex 2D hasi fejet

- Mérési funkciók min: távolság, terület, kerület, térfogat, ratio, stenozis%, terhességi és magzatfejlődési program, időtartam, mélység, sebesség, pulzus

- Opcióként: Convex 2D vaginális fej; Linear 2D érrendszer-lágyrész vizsgálófej

- Mennyiség: 1 db

- EKG KÉSZÜLÉK, 6/12 CSATORNÁS:

Termékleírás:

- 12 standard elvezetés szimultán mérése

- Hordozható / mobil kivitel

- Súly max: 3 kg

- Hálózati és akkumulátoros működés, beépített intelligens gyorstöltővel

- Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, monitorozás üzemmódban min. 4 óra

- Hálózatról történő működtetés lemerült akkumulátor esetén is

- Beépített hőírós nyomtató

- Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma min: 6

- Nyomtató papír szélessége min: 110 mm

- Előre programozható felvételi módok, protokollok

- A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül

- A4 formátumú nyomtatás lehetősége direkt lézerprinteren keresztül, számítógép használata nélkül, kérjük megadni!

- 12 elvezetés egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor

- 12 elvezetés + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor

- Lehetőség 3 / 6 / 12 csatorna monitorozása közötti választásra

- Lehetőség 3 / 6 / 12 / 12 csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra

- Automatikus és manuális elvezetés váltás

- LCD kijelző min. 640 x 480 pixel

- Színes, érintőképernyős LCD kijelző

- Alfanumerikus billentyűzet

- Memória min. 100 EKG felvétel tárolására

- Számítógéphez való csatlakozás lehetősége 12 csatornás online monitorozással

- Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n

- Beépített óra és naptár

- A nyomatatáson automatikusan megjeleníthető adatok min: dátum, időpont, páciensnév, azonosító jel

- Szűrők min: hálózati zavarszűrő, programozható izomszűrők, digitális alapvonalszűrő

- Minimum 4 féle programozható izomzaj-szűrés

- Beállítható riasztási határértékek: HR alsó és felső határértékre történő riasztás

- Pace-maker jelregisztrálás, impulzusdetektálás

- Analízis program

- Diagnózis program

- Ritmusanalízis

- Automatikus- és manuális nyomtatás

- Felismert eseményre triggerelt nyomtatás és / vagy tárolás

- Tartozék legalább: 1 db defibrillátor védett tartozékkészlet, 1 db EKG gél, 5 db regisztrálópapír, 1 db hordtáska, 1 db PC-s program, korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas, a szükséges tartozékokkal

- Opcióként:

- SpO2 monitorozási lehetőség, riasztás beállítható SpO2 értékkel

- Mennyiség: 2 db

- ÚSZÓLAPOS RÖNTGENKEZELŐ KOCSI:

Termékleírás:

- Min. 150 kg-os terhelhetőség

- Carbon fiber asztallap

- Kb. 0,7 mm Al egyenérték

- Asztallap mérete max: 200 x 76 cm

- Mennyiség: 1 db

- SUGÁRVÉDŐ ÓLOM GUMIKÖTÉNY:

Termékelírás:

- 0,25 Pb

- Méret  kb: 60x90

- Mennyiség: 2 db

- PACEMAKER, IDEIGLENES:

Termékleírás:

- 2 csatornás

- Üzemmódok: DDD, DDD-500, D00, DVI, VDD

- Kimenő impulzus: katódos, kétfázisú, aszimmetrikus

- Defibrillátor védelemmel

- Telep kimerülését jelezze a kijelzőn

- Súly max: 1500g

- Mennyiség: 1 db

- RÖNTGENFILMNÉZŐ SZEKRÉNY:

Termékleírás:

- Fényerőszabályzós kivitel

- Méret min: 40x40 cm

- Vertikális és horizontális falra szerelhetőség

- Hideg fényű kivitel

- Ütésálló fém ház

- Mennyiség: 1 db

- III. rész:

- MENNYEZETI MŰTŐLÁMPA, 1 szatelites:

Termékleírás:

- Világításintenzitás: lámpafejenként 140.000 LUX fényerő

- Fókuszálható terület min: 17-27 cm

- Színhőmérséklet kb: 4200 K

- Színvisszaadás min: 90 Ra

- Fényerőszabályzás legalább: 40-100%

- Körbeforgathatóság: 360 fok

- Munkatávolság min: 70-140 cm

- Akkumulátorral

- Halogén izzós

- Izzók élettartama min: 2000 óra

- Hidegfényű műtőlámpa

- Kétkaros

- Kétkupolás kivitel

- Mennyiség: 1 db

- VIZSGÁLÓLÁMPA:

Termékleírás:

- Mobil kivitel

- Kb. 15.000 LUX 50 cm-nél

- Halogén

- 20W, 12V

- 5 görgős állványon

- Kb. 70 cm-es flexibilis fejrész, sterilizálható fogantyúval

- Mennyiség: 1 db

- VIZSGÁLÓASZTAL:

Termékleírás:

- Szinterezett acélváz

- Kerekes kivitel, 2 fékezhető

- Méret kb: 190x70x75 cm

- Fejtámla fokozatmentesen állítható

- Műbőrrel bevont kétrészes fekvőfelület

- Mennyiség: 2 db

- VÉRMELEGÍTŐ TRANSZFÚZIÓHOZ /VÉR- ÉS INFÚZIÓMELEGÍTŐ/:

Termékleírás:

- Bemelegedési idő max: 3 perc

- Fűtőhenger hőmérséklete: 37°C

- Túlfűtésvédelem

- Hőmérsékletkijelzés min: +30-42°C

- Méret kb: 35x20x16 cm

- Súly max: 3,5 kg

- Csepegő víz elleni védelemmel

- Riasztási funkcióval

- Hálózatról üzemeljen

- Mennyiség: 1 db

- GURULÓ VIZSGÁLÓÁGY:

Termékleírás:

- Lábpedálos hidraulikus magasságemelés

- Magasságemelés kb: 60-90 cm

- Festett acélváz

- 4 db fékezhető kerékkel

- Fertőtlenítő műbőr bevonat

- Min. 3 részes fekvőfelület

- Mennyiség: 2 db

- VÉR- ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYHŰTŐ:

Termékleírás:

- Fagyasztóval

- Min. 3 fiókos

- Hőmérséklet: +4°C

- Fertőtlenítőszer álló

- Kb. 120 literes

- Mennyiség: 1 db

- HŰTŐSZEKRÉNY:

Termékleírás:

- 120-150 liter közötti nettó térfogat

- Min. 2 polc + 1 fiók

- Méret kb: 55 × 80 × 60 cm

- Zajszint max: 50 dB(A)

- Megfordítható ajtónyitás

- Mennyiség: 2 db

- ULTRAHANGOS GYÓGYSZERPORLASZTÓ (inhalátor):

Termékleírás:

- Pyston típusú

- Gyógyszerkapacitás min: 12ml

- Súly max: 2kg

- Méret max: 190x110x190mm

- Min: 0,5-10 mikron porlasztási minőség

- Hálózatról üzemeltethető legyen

- Mennyiség: 1 db

- MOBIL MELLKASSZÍVÓ KÉSZÜLÉK:

Termékleírás:

- Szívási teljesítmény min: 65 liter / perc

- Maximális vákuum: 90kPa

- Vákuumszabályozás: 0-90kPa között

- Baktériumszűrővel

- 2 db, min. 5 literes gyűjtőedénnyel

- Gyorscsatlakozóval

- Túlfolyás érzékelővel

- Baktériumszűrővel

- 2 db, min. 5 literes gyűjtőedénnyel

- Gyorscsatlakozóval

- Túlfolyás érzékelővel

- Automata vákuumszivattyú leállító funkcióval

- Gördíthető állványon

- Súly max: 25 kg

- Mennyiség: 1 db

- IV. rész:

- ÁLTALÁNOS SEBÉSZETI MŰSZERTÁLCA

Termékleírás:

- Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek

- ANTSZ előírás szerinti összeállításban

- Mennyiség: 2 db

- FAX-, FÉNYMÁSOLÓ

- Mennyiség: 1 db

- THORACOTOMIÁS MŰSZERTÁLCA:

Termékleírás:

- Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek

- ANTSZ előírás szerinti összeállításban

- Mennyiség: 1 db

- VÉNAPREPARÁLÓ MŰSZERTÁLCA:

Termékleírás:

- Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek

- ANTSZ előírás szerinti összeállításban

- Mennyiség: 1 db

- VÉDŐESZKÖZÖK:

Termékelírás:

- Tartalma: 1 db gonádvédő (0,25 Pb); 1 db nyakvédő (0,25 Pb); 1 db védőszemüveg (műanyag keret, front=0,50Pb, oldal=0,50Pb); 1 pár védőkesztyű (1 ujjas tenyér nyitott, 0,25 Pb)

- Mennyiség: 1 db

- HAEMOGLOBINOMETER:

Termékleírás:

- Automatikus kalibráció

- +-1,5%-os pontosság

- Min. 600 adatos memória dátummal és időponttal

- Kb. 10 ul kapilláris, vénás vagy artériás vér mennyiséget igényeljen

- Max: 15-60 mp-en belül eredményt

- Mérési tartomány legalább: 0-256 g/l; 0-25,6 g/dl; 0-15,9

- Mennyiség: 1 db

- MŰSZERMOSÓ:

Termékleírás:

- Min. 40 program

- LCD kijelző

- 3 vízcsatlakozás

- Beépített vízlágyító

- Szárítási funkció,

- Gőzkondenzor

- 2 vegyszer szivattyú

- DEMI víz szivattyú

- Opcióként: papucs mosó feltét, 4 szintes feltét mosókarokkal műszermosásra

- Külső méret max: 90x65x85 cm

- Belső méret kb: 50x50x50 cm

- Rozsdamentes acél kivitel

- Mennyiség: 1 db

- LARINGOSZKÓP KÉSZLET FELNŐTT, GYEREKSOROZAT:

Termékleírás:

- Száloptikás kivitel

- Sterilizálható acél nyél és lapocok

- Mc Intosh és Miller lapocokkal is működik

- Készlet tartalma: 3db Mc Intosh (2-3-4-es) lapoccal, táskában

- Használható standard és tölthető akkumulátorral

- Mennyiség: 1 db

- SZEM-FÜL-GÉGETÜKÖR:

Termékleírás:

- Halogén

- Tartalma: oto-, opthalmoscope fej, nyél, műanyag tároló

- Elemes kivitel

- Mennyiség: 1 db

- KÖTÖZŐKOCSI:

Termékleírás:

- Porszórt acél vázszerkezet

- 2 polcos kivitel

- Vödörtartóval

- 4 önbeálló kerékkel

- Méret max: 90x60x130 cm

- Mennyiség: 1 db

- STERIL DOBOZTÁROLÓ ÉS ÁLLVÁNY:

Termékleírás:

- Kerekes kivitel

- Egyrészes

- Festett acél váz

- Lábpedállal

- Tartórész magassága állítható

- Mennyiség: 3 db

- MŰSZERASZTAL GÖRDÍTHETŐ (FÉKEZHETŐ):

Termékleírás:

- 2 polcos kivitel

- Rozsdamentes váz és polcok

- Polcok teherbírása kb: 15 kg / polc

- Méret max: 90x60x80 cm

- Kerék mérete min: 80 mm

- Mennyiség: 2 db

- MÉRLEG:

Termékleírás:

- Digitális kivitel

- Kapacitás 200 kg

- Pontosság: 100 g

- Beépített Lithium akkumulátorral

- Méret kb: 45x38x7 cm

- Mennyiség: 1 db

- OXIGÉNPALACK REDUKTORRAL:

Termékleírás:

- Töltetlen, 2 literes festett palack

- Nyomásszabályzó reduktorral

- Mennyiség: 2 db

- KEREKESSZÉK:

Termékleírás:

- Festett acél vázszerkezet

- Teherbírás: 100 kg

- Ülőlap szélessége: 45 cm

- Tömör kerekekkel

- Beteg- és gondozó által is hajtható kivitel

- Felhajtható lábtartóval

- Mennyiség: 2 db

- ZÁRHATÓ GYÓGYSZERSZEKRÉNY FALI:

Termékleírás:

- Fali kivitel

- Porszórt acéllemez szekrénytest

- 3 üvegpolccal

- Üveges ajtó

- Biztonsági zár

- Méret kb: 50x30x70 cm

- Mennyiség: 1 db

- SZOBA WC:

Termékleírás:

- Ülőlap mérete min: 40x40 cm

- Lehajtható könyöktámasz

- Állítható magasság

- Krómozott acél váz

- Műanyag edénnyel

- Párnázott, műbőrrel bevont ülőlappal

- Mennyiség: 1 db

- INFÚZIÓS ÁLLVÁNY:

Termékleírás:

- 4 kampós

- Rozsdamentes acélból

- 5 görgős kivitel

- Állítható magasság

- Mennyiség: 4 db

- CONICOTOMIÁS KÉSZLET:

- Mennyiség: 1 db

- ENDOTRACHEALIS TUBUSSOROZAT:

- Mennyiség: 1 db

- OTOSCOPE:

Termékleírás:

- Halogén kivitel

- Száloptikás

- 3 X nagyítás

- Erős, műanyag ház

- Elemes kivitel

- Mennyiség: 1 db

- PARAVÁN ELVÁLASZTÓFÜGGÖNY:

Termékleírás:

- Görgős kivitel

- Festett vázszerkezet

- Méret kb: 90x50x180 cm

- Mosható vászonnal

- Mennyiség: 5 db

- LEDOBHATÓ ZSÁKÁLLVÁNY:

Termékleírás:

- zsákos kivitel

- görgőkkel

- festett fémváz

- Mennyiség: 4 db

- VÉRCUKORMÉRŐ:

Termékleírás:

- Alapcsomag tartalma min: készülék, 10 db teszt, ujjbegyszúró, 3 db vérvételi lándzsa.

- Fotométer pontossága: jobb legyen, mint ± 1%

- Mérési idő max: 5-15 másodperc

- Mérési tartomány kb: 1,1 - 25,5 mmol/l

- Mennyiség: 1 db

- FÜLHŐMÉRŐ:

Termékleírás:

- Méréshatár min: 36-42°C

- Mérés max. 1 mp alatt

- Memória min: 8

- Öndiagnózissal

- Súly max: 80g

- Mennyiség: 1 db

- KÉZFERTŐTLENÍTŐ AUTOMATA:

Termékleírás:

- Könyökkaros kivitel

- Űrtartalom kb: 800 ml

- Ütésálló ABS műanyag ház

- Ütántöltés kannából

- Speciális kulccsal legyen nyitható

- Folyadékszint ellenőrző ablakkal

- Mennyiség: 1 db

- GYOMORMOSÓ- ÉS BEÖNTŐ FELSZERELÉS:

Termékleírás:

- Gyomormosó szett tartalma: kanna, tölcsér, műanyag vesetál, PE kötény, szilikoncső, gyomorszonda

- Irrigátor készlet tartalma: műanyag kanna, gumicső, 2 féle végdarab

- Mennyiség: 1 db

A  MEGAJÁNLOTT TERMÉKEKRŐL A JELEN DOKUMENTÁCIÓhoz tartozó TÁBLÁZATOT (ún. segédtáblát) KI KELL TÖLTENI.

- III.

BENYÚJTÁSI SORREND

A nyilatkozatokat, illetve igazolásokat és adatlapokat az alábbi sorrendben kell benyújtani:

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

- Felolvasólap (1. sz. melléklet)

- Ajánlati nyilatkozat (2. sz. melléklet)

- Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás

- Nyilatkozat a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére és a 71. § (1) bekezdés a) – d) pontjaira (3. sz. melléklet)

- Cégkivonat (-ok)

- Aláírási címpéldány(-ok)

- Kizáró okok fenn nem állásásnak igazolásárára szolgáló dokumentumok (ajánlatkérő, 10% fölötti alvállalkozó, 10% alatti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet)

- Nyilatkozat a pénzintézetekről (4. sz. melléklet)

- P1 igazolására: Pénzintézeti nyilatkozat (5. sz. melléklet)

- P2 igazolására: A hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó éves számviteli törvény szerinti beszámolók

- M1 igazolására: Az előző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése és a Kbt.68.§ (1) bekezdése szerinti igazolások (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével.) Részenként külön csatolandó, megjelölve, hogy melyik részre vonatkozik.(6.sz. melléklet)

- M2 igazolására: valamennyi megajánlott termékről készült műszaki leírás, képes ismertető cégszerűen aláírva

- M3 igazolására: a megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolata, vagy megfelelőségi nyilatkozat, mely szerint a termék megfelel a 16/2006. (III.27.) EüM rendelet, vagy a 93/42/EGK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek.

- Nyilatkozat, hogy a megajánlott termékek gyártási éve nem régebbi, mint 2010. (7. sz. melléklet)

- Nyilatkozat, hogy az eszközök az EU szabványoknak megfelelnek, azok Magyarországon forgalomba hozhatóak, és az eszközök hatósági engedéllyel rendelkeznek.  (8. sz. melléklet)

- Ajánlati biztosíték igazolása

- Termékek forgalomba hozatali engedélye

- Specifikációs táblázatok kitöltve

- Vállalkozási szerződés (9. sz. melléklet)

1. számú melléklet

- FELOLVASÓLAP

Közbeszerzés tárgya:	Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére

- Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Postacíme:

- Kapcsolattartó neve:

Telefon:

Telefax:

- E-mail címe:

Miután jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a dokumentációt megvizsgáltuk, melynek kézhezvételét ezennel rendben igazoljuk, s melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak - a bírálati szempontok szerint - az alábbi ajánlatot tesszük1:

- Bírálati szempontok szerint ajánlat:

- I. rész:

- 1.a. Nettó ajánlati ár CT készülékre (opciós elemek nélkül)  ..................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ……………………………………HUF

1.b. Nettó ajánlati ár a CT  Opciós elemeire.  .........................................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ………………………………    …HUF

- I. rész összesen (1.a + 1.b)  nettó …………………………………………………..HUF + Áfa, összesen bruttó …………………………………..…………………HUF

- 2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

....................hónap.

- 3. Műszaki tartalom:

| Értékelési alrészszempont | Ajánlati lehetőség adott paraméterre | Ajánlott érték |
| --- | --- | --- |
| Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |
| Legkisebb fókuszpont teljesítménye, | min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont, ≥ 70 kW: 10 pont) |  |
| Dinamikus fókuszpont, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |
| Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min: 32 legalább 64 szeletesre bővíthető | (< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) |  |
| Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) |  |
| Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) |  |
| Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz | (< 3125 Hz: pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) |  |
| Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s | (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) |  |
| Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s | (< 100 s: 1 pont, ≥ 100 s: 10 pont) |  |
| CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül | (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) |  |
| CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs | (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) |  |
| Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm | (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24 vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) |  |
| Időbeli felbontás max: 80 ms | (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) |  |
| Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 | (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) |  |
| Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |

- II. rész:

1.Nettó ajánlati ár  ..................................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ……………………………………HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

....................hónap.

- III. rész:

1.Nettó ajánlati ár  ..................................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ……………………………………HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

....................hónap.

- IV. rész:

1.Nettó ajánlati ár  ..................................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ……………………………………HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

....................hónap.

......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

2. számú melléklet

- AJÁNLATI NYILATKOZAT

Közbeszerzés tárgya:	Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére

- Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője a fenti tárgyú, közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy az Ajánlati Felhívásban és az ehhez kapcsolódó Dokumentációban foglalt feltételeket megismertük, áttanulmányoztuk és megértettük.

Ezennel a Kbt. 70. §-a szerint nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket elfogadjuk és a felolvasólapon megjelölt összegű ellenszolgáltatás ellenében szerződésszerűen teljesítjük.

A dokumentáció részét képező szerződés feltételeit elfogadjuk.

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az ajánlati felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Dokumentációban, valamint az ajánlatunkban meghatározott szerződéses feltételek szerinti teljesítésére.

Nyilatkozunk, hogy a a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

mikro-,

kis-

középvállalkozásnak minősülünk.

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

- ......................................, 2011. ……………………………

……......................................

cégszerű aláírás

3. számú melléklet

- NYILATKOZAT

a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére és a71. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinAlulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint ajánlattevő nyilatkozunk, hogy a

Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozunk,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe  igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben sem.

Kbt. 71. §-a

(1) bekezdésének a) pontja értelmében

a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe

(1) bekezdésének b) pontja értelmében:

b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a részét (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

(1)bekezdésének c) pontja értelmében:

c) a részünkre erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodunk:

(1)bekezdésének d) pontja értelmében:

d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, címe

(3) bekezdésének értelmében

nyilatkozom továbbá arról, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben sem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

…..................................., 2011. ……………………………….

………...................................

cégszerű aláírás

4. számú melléklet

- NYILATKOZAT A PÉNZINTÉZETEKRŐL

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, a Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére tárgyú, közbeszerzési eljárásban mint ajánlattevő/10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet, nyilatkozunk, hogy az alábbi pénzintézeteknél az alábbi számlákkal rendelkezünk:

…..........................................................................

…..........................................................................

…..........................................................................

…..........................................................................

A felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezetünk számlát. A felsorolt pénzintézetektől származó, az Ajánlati Felhívásban leírt tartalommal rendelkező igazolásokat jelen nyilatkozatunkhoz az összes számlánkról csatoljuk.

…..................................., 2011.

………………………………….

cégszerű aláírás

5. számú melléklet

- PÉNZINTÉZETI NYILATKOZAT

Az ajánlattevő és a Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet számláját vezető valamennyi pénzintézettől származó, az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat, az alábbi tartalommal:

–	a számlavezetés kezdő időpontja,

–	tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről

–	volt-e 30 napot meghaladó idejű sorban állás az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül.

…..................................., 2011. ……………………………….

………...................................

bank cégszerű aláírása

6. sz.melléklet

- REFERENCIA ADATLAP

közbeszerzési eljárás ajánlattételéhez

Közbeszerzés tárgya:	Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére

Rész sorszáma, amelyhez a referenciák kapcsolódnak: …….. rész

|  | Teljesítés ideje | Szerződést kötő másik fél megnevezése | Szerződés tárgya | Ellen szolgáltatás összege | Referenciát adó személy neve, telefonszáma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

A fenti adatokat a referencia adatlap kitöltése mellett a Kbt. 68. §-a (1) bekezdésének megfelelően kérjük igazolni!(referencia levelek)

7. sz.melléklet

- NYILATKOZAT

gyártási évről

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, a Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére tárgyú, közbeszerzési eljárásban

nyilatkozunk,

hogy az általunk megajánlott eszközök, termékek gyártási éve nem régebbi 2010-nél.

…..................................., 2011.

………………………………….

cégszerű aláírás

8. sz.melléklet

- NYILATKOZAT

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, a Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére tárgyú, közbeszerzési eljárásban

nyilatkozunk,

hogy az általunk megajánlott eszközök, termékek az EU szabványoknak megfelelnek, azok Magyarországon forgalomba hozhatóak, és az eszközök hatósági engedéllyel rendelkeznek

…..................................., 2011.

………………………………….

cégszerű aláírás

9.sz. melléklet:

SZERZŐDÉS TERVEZET

(szerződés tervezet az I. részre)

- Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről,…………………………………………….. kötelezettségvállalóként képviseli ………………. mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről

- Szállító neve: 	…………………………..

Székhely: 		…………………………..

Képviseli:		…………………………..

Adószám: 		…………………………..

- Bankszámlaszáma: …………………………..

mint szállító (a továbbiakban: Szállító), harmadrészről

Üzemeltető neve:

Címe:

Képviseli:

mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alábbi feltételek szerint:

- I.

Előzmények

- A Megrendelő, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzési Értesítő ………………-én megjelent ……………. számában, …………………….nyilvántartási szám alatt, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé.

- A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban határozta meg, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

- A Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően,                            -én (év, hónap, nap) kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a közbeszerzés I. részének nyertese a Szállító lett.

- Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban.” című, TIOP-2.2.2.-08/2-2009-0014 azonosítószámú projekt, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

- A jelen szerződés szerinti üzemeltető a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, amelynek bővítése keretében kerül sor a szerződés tárgyát eszközök beszerzésére, és amely ezen eszközöket feladatellátása körében használni illetve üzemeltetni fogja.

- II.

# Szerződés tárgya

- A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a pályázat szerinti árajánlata szerint a következőket:

  - A Szállító az ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében meghatározott paraméterekkel rendelkező és az ajánlatában meghatározott specifikációnak megfelelő CT berendezés, szállítását, telepítését és üzembe helyezését;

  - Az új CT készülékkel kapcsolatos ismeretek átadását, orvos-szakmai illetve műszaki személyzet oktatását és a berendezés kezelésére való felkészítését.

- A Megrendelő a berendezést azt átveszi és egyidejűleg az Üzemeltető részére átadja, valamint a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenértékét megfizeti.

- III.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

- Az Üzemeltető köteles a berendezés telepítési helyét meghatározni, valamint a Szállító képviselőinek és alkalmazottainak a munkaterületet átadni.

- Az Üzemeltető köteles a berendezés -t - az átadott használati utasításnak megfelelően - rendeltetésszerűen használni. Az Üzemeltető a berendezés működtetése során észlelt hibákról haladéktalanul köteles írásban is értesíteni Szállítót és a Megrendelőt.

- A Megrendelő, illetve az Üzemeltető jogosult a berendezés üzembe helyezését követően próbaüzemet tartani. A próbaüzem időtartama eszközönként min. 3 nap. A próbaüzem sikeres lezártával tekinthető a szerződés teljesítettnek. Jogosult továbbá arra, hogy a berendezés üzembe helyezését folyamatosan figyelemmel kísérje, dokumentálja.

- IV.

A Szállító jogai és kötelezettségei

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés-t a Megrendelő által meghatározott rendeltetési helyre szállítja, és ott üzembe helyezi. A telepítés és az üzembe helyezés során az orvostechnikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia.

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés telepítését, üzembe helyezését, a berendezés használatára, üzemeltetetésére vonatkozó oktatást, és az ezekkel összefüggő egyéb feladatokat, arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre.

- A Szállító kötelezettsége, hogy a jelen szerződés keretei között megvásárolt berendezés üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges infrastruktúrára (elektromos-, informatikai-, víz-, gáz-, légtechnikai hálózat, stb.) rácsatlakozzon, a rácsatlakozáshoz szükséges átalakításokat elvégezze.

- A Szállító kötelezettsége, hogy az üzemeltető írásos hozzájárulását kikérje a meglévő infrastruktúrára való rácsatlakozásról, illetve a rácsatlakozást és az esetleges átalakításokat dokumentálja.

- A Szállító kötelezettsége, hogy a berendezés üzembe helyezéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat megszerezze.

- A Szállító jogosult a berendezés-t a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt szállítani, a Megrendelő külön hozzájárulásával a Megrendelő részére átadni (előszállítás joga). Amennyiben a Szállító előszállítási jogával élni kíván, köteles Megrendelő hozzájárulását a teljesítés pontos időpontjának közlésével, a szállítás előtt legalább 20 munkanappal írásban tájékoztatni. A Megrendelő jogosult a berendezés átvételét megtagadni. A Szállító előszállítása esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti felelős őrzés szabályai az irányadóak.

- A Szállító szavatol azért, hogy a berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint mentes mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól, továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek a Szállító magatartásából, vagy mulasztásából erednek. A Szállító kijelenti, hogy a berendezés minden tekintetben megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint az orvosi műszerekre, berendezésekre és eszközökre jogszabályokban meghatározott alkalmassági és engedélyezési követelményeknek és rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal , engedélykkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

- A Szállító a megrendelt berendezés-re …….hónap  jótállást vállal. Ennek megfelelően a berendezés működése során észlelt hibákat térítésmentesen kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges, a Szállító köteles a berendezés-t vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik.

- A készülék garanciális idő alatti szervizét a Szállító magyarországi szakszerviz képviselet látja el, melynek címe:

- A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a berendezés üzembe helyezését, installálását követő átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával kezdődnek. A Szállító a berendezés átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi iratot - magyar nyelven – az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.

- A szállító illetve a berendezések szervizelését végző vállalkozás vállalja, hogy az esetlegesen meghibásodott berendezés hibajavítását a hibabejelentéstől számított egy órán belül a javítás megkezdi távszervizzel, a távszerviz javításának sikertelensége esetén bejelentéstől számított 10 munkaórán belül a helyszíni javítást megkezdi és maximum 3 munkanapon belüli befejezi (3 napon túl csak alkatrészre való várakozás ad kellő indokot), az alkatrész megrendelése után 7 munkanapon túli működésképtelen CT készülékre napi 30 ezer Ft kötbért köteles fizetni az üzemeltetőnek a szállító , illetve szerviz partnere.

- Az Üzemeltető írásban tájékoztatja a Szállítót a hiba keletkezésének pontos helyéről és annak elérhetőségéről.

- Az üzemeltető részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- A szállító részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- A megrendelő részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- A jótállási időtartam lejártát követően a Szállító biztosítja, hogy az Üzemeltető kérésére legalább 7 éven keresztül alkatrészeket szállít.

- A berendezés átadását követően a Szállító köteles az Üzemeltető számára - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező pályázati dokumentációban meghatározott tematika szerint - felhasználói oktatási szolgáltatást nyújtani. Az oktatásnak ki kell terjednie az Üzemeltető orvos-szakmai és műszaki/szerviz személyzetére egyaránt. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáshoz munkafüzetet, valamint összefoglaló jegyzetet biztosít. A Szállító köteles az oktatást magyar nyelven tartani, valamint az oktatási segédanyagokat az Üzemeltető részére magyar nyelven átadni.

- V.

## A teljesítés határideje, az átadás – átvétel módja

- A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át az Üzemeltetőre. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezést üzembe helyezi. 2011. május 15. napjáig a Megrendelő, valamint az Üzemeltető részére átadja és a felhasználói oktatási szolgáltatást elvégzi.

- A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a berendezés-ek üzembe helyezését és installálását követően 3 napos próbaüzemet tartanak. A próbaüzem lezárását követően Szerződő felek a teljesítés megtörténtét átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolják. Az átadás – átvétel igazolására a Megrendelő az Üzemeltető főigazgatóját felhatalmazza.

- VI.

Az ellenérték összege, fizetési feltételek

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott szállítás ára nettó ……………………. Ft., azaz ……………………….. forint, + Áfa. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a beszerzendő eszközök vételárát, az üzemeltető székhelyére történő szállítását, a beüzemelési költségeket,valamint a szükséges telepítéssel illetve a kezelő személyzet oktatásával kapcsolatos valamennyi költséget.

- Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítése a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint banki átutalással történik.

- A kifizetésnél a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, a 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a is alkalmazandó.

- A készülék teljes ellenértékének kifizetéséig a Szállító fenntartja a készülékre vonatkozó tulajdonjogát. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a készülék tejes ellenértéke a Szállító (vagy az általa megjelölt engedményes/finanszírozó) számláján jóváírásra kerül.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a vállalt meghatározott időpontig nem teljesít, a Megrendelőnek késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke bruttó ár 0.1% naponta.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító 30 napos késedelme esetén a Megrendelőt jelen szerződéstől elállási lehetőség illeti meg, amely esetben a Szállító meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalási ár 25 %-a.

- Kötbér hibás teljesítés esetére: 30.000.- Ft /nap

- A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésben meghatározott fizetési határidők nem teljesülése esetén a Szállító a Megrendelőnek 8. pontban megfogalmazott hozzájárulás és felhatalmazó nyilatkozat alapján –tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (6) bekezdésében foglaltakra- beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

- A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelő ……….Banknál vezetett …………………sz. fizetési számlája terhére, egyben fizető félként felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a Megrendelő által kibocsátott és a beszedési megbízáshoz csatolt teljesítési igazolás alapján a kifizetést megnevezett fizetési számláról a Szállító, mint kedvezményezett részére teljesítse.

- VII.

- Bizalmas információk

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik személynek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információ, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül – kizárólag a jelen szerződés teljesítésére használhatók fel. Minden know-how, amely a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban a Szállítótól a Megrendelő valamint az Üzemeltető birtokába kerül vagy tudomására jut, a Szállító szellemi alkotását képezi, s mint ilyen, üzleti titoknak tekintendő. Minden, a Megrendelő valamint az Üzemeltető feladataival, működésével kapcsolatos olyan adat, körülmény, tény, információ, amely a Szállító tudomására jut, üzleti titoknak minősül.

- A Szállító jelen szerződés aláírásával külön licencet biztosít a szerződés tárgyát képező standard szoftverek egy-egy példányának és a kapcsolódó felhasználói dokumentációinak a készülék működtetésével kapcsolatos használatára. A szoftverhasználat joga kizárólag saját belső gyógyítási célokra és saját adatfeldolgozásra terjed ki. Üzemeltető a készülék működtetéséhez szükséges szoftverek és a kapcsolódó felhasználói dokumentáció használatára a készülék üzembe helyezését követően válik jogosulttá. Ezen joga megszűnik, amennyiben Megrendelő a teljes vételárat a szerződésben megállapodott határidőben nem fizeti ki a Szállítónak. A szoftverek módosításának, lefordításának, átdolgozásának, vagy egyéb úton történő megváltoztatásának kizárólagos joga a Szállítót és/vagy az idegen szoftver gyártóját illeti meg. Üzemeltetőnek tilos a szoftvert visszafordítani, visszafejteni vagy annak belső felépítését elemezni, továbbá tilos a forráskódot bekódolni. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen módon nem változtatja meg vagy dolgozza át a szerződés tárgyát képező szoftvereket, valamint harmadik felet sem kér fel ennek elvégzésére a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

- Szerződő felek írásban tájékoztatják az érintett munkavállalókat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről, és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.

- VIII.

Jogviták rendezése

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat Békéscsaba Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

- IX.

Alkalmazandó jogszabályok

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. éviCXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- Jelen szállítási szerződés a közbeszerzési pályázatban szereplő részletes árajánlattal együtt érvényes, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével és csak a teljesítést megelőzően, írásos formában módosítható. A szóban vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás érvénytelen.

- Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, …(darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írják alá

Békéscsaba…………………………..

…………………………………………….             ……………………………………………

Megrendelő                                             			Szállító

……………………………………………………..

- Üzemeltető

Ellenjegyzem:

- Kelt

…………………………………………..

- Dr. Dávid Sándor főjegyző

- SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

(szerződés tervezet az II. III. és IV. részre)

(részenként töltendő ki)

- Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről,…………………………………………….. kötelezettségvállalóként képviseli ………………. mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről

- Szállító neve: 	…………………………..

Székhely: 		…………………………..

Képviseli:		…………………………..

Adószám: 		…………………………..

- Bankszámlaszáma: …………………………..

mint szállító (a továbbiakban: Szállító), harmadrészről

Üzemeltető neve:

Címe:

Képviseli:

mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alábbi feltételek szerint:

- I.

Előzmények

- A Megrendelő, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzési Értesítő ………………-én megjelent ……………. számában, …………………….nyilvántartási szám alatt, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé.

- A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban határozta meg, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

- A Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően,                            -én (év, hónap, nap) kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a közbeszerzés …… részének nyertese a Szállító lett.

- Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 azonosítószámú projekt, amely az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

- A jelen szerződés szerinti üzemeltető a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, amelynek bővítése keretében kerül sor a szerződés tárgyát eszközök beszerzésére, és amely ezen eszközöket feladatellátása körében használni illetve üzemeltetni fogja.

- II.

- A szerződés tárgya

- A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a pályázat szerinti árajánlata szerint a következőket:

  - A Szállító az ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében meghatározott paraméterekkel rendelkező és az ajánlatában meghatározott specifikációnak megfelelő orvostechnikai eszközök opciós szállítását, szükség szerinti telepítését és üzembe helyezését, a megrendeléstől számított 30 napon belül.

  - A leszállított készülékekkel kapcsolatos ismeretek átadását, orvos-szakmai illetve műszaki személyzet oktatását és a berendezések kezelésére való felkészítését.

- A Megrendelő a megrendelt eszközöket átveszi és egyidejűleg az Üzemeltető részére átadja, valamint a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenértékét megfizeti.

- III.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

- Az Üzemeltető köteles a orvostechnikai eszközök telepítési helyét meghatározni, valamint a Szállító képviselőinek és alkalmazottainak a munkaterületet az üzembe helyezés előkészítése végett szükség szerint átadni.

- Az Üzemeltető köteles az orvostechnikai eszközöket az átadott használati utasításnak megfelelően - rendeltetésszerűen használni. Az Üzemeltető a működtetés során észlelt hibákról haladéktalanul köteles írásban is értesíteni Szállítót.

- A Megrendelő, illetve az Üzemeltető jogosult a orvostechnikai eszköz (műszer) üzembe helyezését követően próbaüzemet tartani. A próbaüzem időtartama eszközönként min. 3 nap. A próbaüzem sikeres lezártával tekinthető a szerződés teljesítettnek. Jogosult továbbá arra, hogy az üzembe helyezést folyamatosan figyelemmel kísérje, dokumentálja.

- IV.

A Szállító jogai és kötelezettségei

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a orvostechnikai eszköz a Megrendelő által meghatározott rendeltetési helyre szállítja, és ott üzembe helyezi. A telepítés és az üzembe helyezés során az orvostechnikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia.

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés telepítését, üzembe helyezését, a berendezés használatára, üzemeltetetésére vonatkozó oktatást, és az ezekkel összefüggő egyéb feladatokat, arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre.

- A Szállító kötelezettsége, hogy a jelen szerződés keretei között megvásárolt eszközök üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges infrastruktúrára (elektromos-, informatikai-, víz-, gáz-, légtechnikai hálózat, stb.) rácsatlakozzon, a rácsatlakozáshoz szükséges átalakításokat elvégezze.

- A Szállító kötelezettsége, hogy az üzemeltető írásos hozzájárulását kikérje a meglévő infrastruktúrára való rácsatlakozásról, illetve a rácsatlakozást és az esetleges átalakításokat dokumentálja.

- A Szállító kötelezettsége, hogy az üzembe helyezéshez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat szükség szerint megszerezze.

- A Szállító szállítani a megrendelt eszközt a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt, a Megrendelő hozzájárulásával és a Megrendelő részére átadni (előszállítás joga). Amennyiben a Szállító előszállítási jogával élni kíván, köteles Megrendelő hozzájárulását a teljesítés pontos időpontjának közlésével, a szállítás előtt legalább 20 munkanappal írásban tájékoztatni.

- A Szállító szavatol azért, hogy a szállított eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint mentes mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól, továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek a Szállító magatartásából, vagy mulasztásából erednek. A Szállító kijelenti, hogy az eszköz minden tekintetben megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint az orvosi műszerekre, berendezésekre és eszközökre jogszabályokban meghatározott alkalmassági és engedélyezési követelményeknek és rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal, engedélyekkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

- A Szállító a megrendelt eszközökre …….hónap  jótállást vállal. Ennek megfelelően a eszköz működése során észlelt hibákat térítésmentesen kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges, a Szállító köteles a eszközt vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik.

- Az eszközök garanciális idő alatti szervizét a Szállító magyarországi szakszerviz képviselet látja el, melynek címéről a Szállító köteles a megrendelőt tájékoztatni.

- A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok az eszköz üzembe helyezését, installálását követő átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával kezdődnek. A Szállító a eszköz átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi iratot - magyar nyelven – az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.

- A szállító illetve a berendezések szervizelését végző vállalkozás vállalja, hogy jótállási időn belül meghibásodott berendezés hibajavítását a hibabejelentéstől számított első munkanapon megkezdi és 3 munkanapon belüli befejezi. 3 munkanapon túli működésképtelenség esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek.

- Az Üzemeltető írásban tájékoztatja a Szállítót a hiba keletkezésének pontos helyéről és annak elérhetőségéről.

- Az üzemeltető részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- A szállító részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- A megrendelő részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- V.

Teljesítési határidő, átadás-átvétel

  - Teljesítési határidő: 2011. július 31.

  - A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át az Megrendelőre.

  - Ha próbaüzemre került sor lezárását követően Szerződő felek a teljesítés megtörténtéátadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolják. Az átadás – átvétel igazolására a Megrendelő az Üzemeltetőt felhatalmazza.

- VI.

Az ellenérték összege, fizetési feltételek

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján történt szállítás a közbeszerzés eljárásban az adott termékre megajánlott áron történik. A terméklista a jelen szerződés mellékletét képezi.

- Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítése a jelen szerződésben meghatározott átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírását követően a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint banki átutalással történik.

- A kifizetésnél a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, a 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a is alkalmazandó.

- A készülék teljes ellenértékének kifizetéséig a Szállító fenntartja a készülékre vonatkozó tulajdonjogát. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a készülék tejes ellenértéke a Szállító (vagy az általa megjelölt engedményes/finanszírozó) számláján jóváírásra kerül.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a vállalt meghatározott időpontig nem teljesít, a Megrendelőnek késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke bruttó ár 0.1% naponta.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító 30 napos késedelme esetén a Megrendelőt jelen szerződéstől elállási lehetőség illeti meg, amely esetben a Szállító meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalási ár 25 %-a.

- Kötbér hibás teljesítés esetére: 30.000.- Ft /nap

- A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésben meghatározott fizetési határidők nem teljesülése esetén a Szállító a Megrendelőnek 8. pontban megfogalmazott hozzájárulás és felhatalmazó nyilatkozat alapján –tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (6) bekezdésében foglaltakra- beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

- A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelő ……….Banknál vezetett …………………sz. fizetési számlája terhére, egyben fizető félként felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a Megrendelő által kibocsátott és a beszedési megbízáshoz csatolt teljesítési igazolás alapján a kifizetést megnevezett fizetési számláról a Szállító, mint kedvezményezett részére teljesítse.

- VII.

Jogviták rendezése

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat Békéscsaba Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

- VIII.

Alkalmazandó jogszabályok

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. éviCXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- Jelen szállítási szerződés a közbeszerzési pályázatban szereplő részletes árajánlattal együtt érvényes, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével és csak a teljesítést megelőzően, írásos formában módosítható. A szóban vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás érvénytelen.

- Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, …(darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

- Békéscsaba…………………………..

…………………………………………….             ……………………………………………

Megrendelő                                             			Szállító

……………………………………………………..

- Üzemeltető

Ellenjegyzem:

- Kelt

…………………………………………..

- Dr. Dávid Sándor

főjegyző